## Método
Cálculo de blindajes para unidades de teleterapia con aceleradores lineales
Autores: | Mª Angeles Rivas Ballarín y Pedro Ruiz Manzano
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
Avda San Juan Bosco 15. 50009-Zaragoza
mrivasb@salud.aragon.es
pruizm@salud.aragon.es
Método de cálculo
Espesor de material: |  | Si = Zi.Log10(W.T.U.Ki.qi.Q/Hw)
Donde Ki representa el factor de reducción del rendimiento, variable según el tipo de radiación:
Radiación directa RX: |  | Kr = 1/d2
Radiación secundaria RX: |  | Ks = 10-2.Fn/ds2
Radiación terciaria RX: |  | Kt = (10-6+10-2(Do/df2.Dr)).Ft/dt2
Radiación de fuga: |  | Ko = (Do/Dr)/dc2
Radiación directa neutrones: |  | Kd = (Dn/Dr)/dc
Rad. dispersa neutrones: |  | Kg = 0,1.(Dn/Dr).(1/dg).(b/l)
Rad. frenado electrones: |  | Kb = ((Dre/De)+ ke)/d2
Si: | Espesor del blindaje, en cm
Zi: | Espesor de la capa decimorreductora (CDR), en cm
W: | Carga de trabajo en términos de mGy/sem
T: | Factor de ocupación
U: | Factor de uso de la barrera
d: | Distancia foco-barrera en m
Dr: | Tasa de dosis máxima de rayos X, en Gy/min
De: | Tasa de dosis máxima de electrones, en Gy/min
Fn: | Aréa del campo máximo en isocentro en m2
ds: | Distancia paciente-barrera secundaria en m
Do/Dr : | Rendimiento de radiación de fuga de rayos X ( a suministrar por el fabricante)
dc: | Distancia mínima entre el cabezal y la barrera
df: | Distancia de Ft al cabezal en m
Ft: | Área de la zona de choque de radiación sencundaria vista desde el punto a proteger, en m2
dt: | Distancia desde el punto a proteger hasta el centro de la superficie Ft, en m
Dn/Dr: | Contaminación de neutrones en el haz útil (a suministrar por el fabricante)
dg: | Suma de los trayectos del haz de neutrones desde la fuente efectiva hasta el punto a proteger
b/l: | Realción ancho/largo de la esclusa
Dre/De: | Contaminación de rayos X en el haz de electrones (a suministrar por el fabricante)
ke: | Factor para dimensionar blindajes contra radiación de frenado generada fuera del emisor
Hw: | Límite de dosis semanal en mSv, para la zona
qi : | Factor de calidad de radiación ( 1 para electrones y fotones, 10 para neutrones)
Q: | Factor que tiene en cuenta la contribución de otro emisor de radiaciones en el punto
Basado en la Norma DIN 6847 parte 2 "Instalaciones de aceleradores electrónicos lineales para uso médico"

## Ejemplo Primaria
Ejemplo de cálculo de blindajes para barrera primaria
Pared A del bunker sobre la que incide el haz primario a 90º.
Altura sala: 3 m
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA PRIMARIA
Institución: |  | Barrera: |  | Pared A
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: |  | Pasillo interno
Fecha: |  | Símbolo en el plano: |  | 1
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de uso directa U |  | 0.25
Factor de ocupación T |  | 0.0625
Clasificación de zona |  | Libre acceso
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.02
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 18
Energía máxima electrones(entre 6 y 50 MeV) |  | 21
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 1
Do/Dr |  | 0.001
Dre/De |  | 0.05
Dn/Dr |  | 0.0002
Distancia foco-barrera (m) d |  | 4
Distancia paciente-barrera (m) ds |  | 3
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 5
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 0.6
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc |  | 1.6
Suma trayectos neutrones dg |  | 2
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn |  | 0.16
Área zona choque (m2) Ft |  | 18
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 1
|  | Hormigón | Hormigón baritado | Plomo
|  | 2,3 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 11,3 g/cm3
Espesor para RX directa (cm) |  | 207.9425 | 137.378 | 25.7877
Espesor para RX secundaria (cm) |  | 43.9156 | 24.7025 | 4.1171
Espesor para RX terciaria (cm) |  | 28.9798 | 16.3012 | 2.7169
Espesor para fuga (cm) |  | 136.8912 | 90.4377 | 16.9764
Espesor para directa de neutrones (cm) |  | 66.4682 | 66.4682 | 150.8539
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 32.4331 | 32.4331 | 92.3095
Espesor para frenado de electrones (cm) |  | 153.9928 | 101.7359 | 19.0972
Espesor de la contribución total (cm) |  | 208 | 137.378 | 150.8539
Note on C23: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F34: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F37: Datos facilitados por el fabricante
Note on F38: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F39: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F40: Con el gantry a 90º
Note on F43: Con el gantry a 90º
Note on F44: Con el gantry a 270º
Note on F45: Fuente efectiva el foco. Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F47: Superficie de la pared del laberinto
Note on F48: Valor propuesto en DIN 6847 punto 8.7.7 cuando la fuente efectiva es el foco Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F54: Espesor Si según la ecuación Si = Zi.Log10(W.T.U.Ki.qi.Q/Hw) donde Ki es en cada caso lo indicado en la hoja Método
Note on F62: Si-Sj > 1 CDR => Si (despreciar Sj) Si-Sj < 0,3 CDR => Si +0,3 CDR 0,3 CDR < Si-Sj < 0,6 CDR => Si + 0,2 CDR 0,6 CDR < Si-Sj < CDR => Si + 0,1 CDR ( Norma DIN 6847) En este caso CDR = 44,35 cm 208 -154 = 54 cm > 1 CDR => total 208
Pasillo interior
1
Radiación terciaria
Radiación dispersa y fuga
A
Haz primario
5 m
Ft
6 m
3 m

## Ejemplo Secundaria
Ejemplo de cálculo de blindajes para barrera secundaria
Pared B del bunker sobre la que no incide el haz primario a 90º.
Altura sala: 3 m
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA SECUNDARIA
Institución: |  | Barrera: |  | Pared B
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: |  | Consulta médica
Fecha: |  | Símbolo en el plano: |  | 2
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de ocupación T |  | 1
Clasificación de zona |  | LA
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.02
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 18
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2
Do/Dr |  | 0.001
Dn/Dr |  | 0.0002
Distancia paciente-barrera (m) ds |  | 5
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 7
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 2
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc |  | 5
Suma trayectos neutrones dg |  | 5
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn |  | 0.16
Área zona choque (m2) Ft |  | 58.5
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 1
|  | Hormigón | Hormigón baritado | Plomo
|  | 2,3 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 11,3 g/cm3
Espesor para RX secundaria (cm) |  | 60.8989 | 34.2556 | 5.7093
Espesor para RX terciaria (cm) |  | 41.9364 | 23.5893 | 3.9315
Espesor para fuga (cm) |  | 159.7514 | 105.5404 | 19.8113
Espesor para directa de neutrones (cm) |  | 82.633 | 82.633 | 193.2865
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 46.8268 | 46.8268 | 133.2762
Espesor de la contribución total (cm) |  | 160 | 105.5404 | 193.2865
Note on C24: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F35: Recibe radiación de una sala de Telecobaltoterapia
Note on F36: Datos facilitados por el fabricante
Note on F39: Media de las distancias entre el punto 2 y el centro de las supertfies F1t , F2t y F3t
Note on F40: Distancia a F1t , que es la mínima
Note on F42: Fuente efectiva el foco. Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F44: (F1t + F2t + F3t) x altura
Note on F45: Valor propuesto en DIN 6847 punto 8.7.7 Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F56: Para espesor total se aplica el mismo criterio que en Primaria
Radiación terciaria
Radiación dispersa y fuga
Consulta médica
2
A
F1t
6 m
Haz primario
B
5 m
F2t
5 m
8,5 m

## Ejemplo Puerta
Ejemplo de cálculo de blindajes para puerta
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA PUERTA
Institución: |  | Barrera: | PUERTA
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: | Puesto de control
Fecha: |  | Símbolo en el plano: | 3
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de ocupación T |  | 1
Clasificación de zona |  | Controlada
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.4
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 18
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2
Do/Dr |  | 0.001
Dn/Dr |  | 0.0002
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 5.8
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 5.5
Suma trayectos neutrones dg |  | 11.3
Área zona choque (m2) Ft |  | 9
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 0.33
|  | Parafina | Plomo
|  | 1 g/cm3 | 11,3 g/cm3
Espesor para RX terciaria (cm) |  |  | 0.3756
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 11.7235
Note on F36: Recibe radiación de otra unidad de tratamiento
Note on F37: Datos facilitados por el fabricante
Note on F41: 5,5+5,8 Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F42: Ft x altura
Note on F43: 2/6 Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones
Note on H24: Sólo se tienen en cuenta la radiación terciaria (atenuada con Pb) y neutrones dispersos (atenuados con parafina)
Puesto de control
3
A
B
5 m
8,5 m
Radiación dispersa de neutrones y terciaria
2 m
6 m
Ft
3 m
5,5 m
5,8 m

## Primaria
CDR RX primaria y fuga Hormigón
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA PRIMARIA |  |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
|  |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  | Indice | 12 | 13
Institución: | Barrera: |  |  | 2 | CDR (cm) | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 26.95 | 30 | 32.6 | 34.6 | 36.1 | 37.8 | 39 | 42 | 44.35 | 45.2 | 46.3 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50 |  |  | Energía | 18 | 20
Sala: | Dependencia contigua: | [24 empty] | CDR | 44.35 | 45.2 | 44.35
Fecha: | Símbolo en el plano:
CDR RX primaria y fuga Hormigón baritado
DATOS PARA EL CÁLCULO | Valores |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
Factor de uso directa U | 0.25 |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  | Indice | 12 | 13
Factor de ocupación T | 0.0625 |  |  | 2 | CDR (cm) | 10 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.75 | 25 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 |  |  | Energía | 18 | 20
Clasificación de zona | Libre acceso | [24 empty] | CDR | 29.3 | 29.7 | 29.3
Límite semanal (mSv) Hw | 0.02
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) | 18
Energía máxima electrones(entre 6 y 50 MeV) | 21 |  |  |  | CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W | 1000000 |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
Factor contribución otras radiaciones Q | 1 |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  | Indice | 12 | 13
Do/Dr | 0.001 |  |  | 2 | CDR (cm) | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.95 | 5.2 | 5.3 | 5.31 | 5.48 | 5.5 | 5.57 | 5.57 | 5.5 | 5.48 | 5.48 | 5.31 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |  |  | Energía | 18 | 20
Dre/De | 0.05 | [24 empty] | CDR | 5.5 | 5.48 | 5.5
Dn/Dr | 0.0002
Distancia foco-barrera (m) d | 4
Distancia paciente-barrera (m) ds | 3 |  |  |  | ke | bar: 1 to 15
Distancia del punto a Ft (m) dt | 5 |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [6 empty] | MeV1 | MeV2 | Interpol
Distancia de Ft al cabezal (m) df | 0.6
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc | 1.6 |  |  | 1 | MeV | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | Indice | 8 | 9
Suma trayectos neutrones dg | 2 |  |  | 2 | ke | 0.0011 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.0055 | 0.007 | 0.0086 | 0.0105 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.0205 | 0.032 | 0.044 | [5 empty] | Energía | 20 | 22
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn | 0.16 | [24 empty] | CDR | 0.0105 | 0.011 | 0.01075
Área zona choque (m2) Ft | 18
Relación ancho/largo esclusa b/l | 1
| Hormigón | Hormigón baritado | Plomo |  |  | 22: Horm; 24: CDR
| 2,3 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 11,3 g/cm3 |  |  | 22: 2,3 g/cm3 | [8 empty] | CDR Hormigón baritado | [14 empty] | CDR Pb
Espesor para RX directa (cm) | 207.9425 | 137.378 | 25.7877 |  | Kr RX directa | 12: 0.0625; 18: 208; 20: 44.35; 22: 29; 24: 16 | [8 empty] | 137.378 | 29.3 | 16.3012 | 9 | [11 empty] | 25.7877 | 5.5 | 2.7169 | 1.5
Espesor para RX secundaria (cm) | 43.9156 | 24.7025 | 4.1171 |  | Ks RX secundaria | 12: 0.00017778; 18: 44; 20: 16; 22: 32; 24: 13; 26: 36.8; 28: 13 | [8 empty] | 24.7025 | 9 | 24.7025 | 9 | 25.6025 | 9 | [9 empty] | 4.1171 | 1.5 | 4.1171 | 1.5 | 4.2671 | 1.5
Espesor para RX terciaria (cm) | 28.9798 | 16.3012 | 2.7169 |  | Kt RX terciaria |  |  |  | 2.072e-05 |  |  | 29 | 16 | 44 | 16 | 44 | 16 | 46.6 | 16 | [9 empty] | 16.3012 | 9 | 32.4331 | 13 | 32.4331 | 13 | 33.3331 | 13 | [7 empty] | 2.7169 | 1.5 | 16.9764 | 5.5 | 16.9764 | 5.5 | 16.9764 | 5.5
Espesor para fuga (cm) | 136.8912 | 90.4377 | 16.9764 |  | Ko fuga |  |  |  | 0.00039063 |  |  | 137 | 44.35 | 66 | 16 | 66 | 16 | 66 | 16 | 66 | 16 | [7 empty] | 90.4377 | 29.3 | 66.4682 | 16 | 66.4682 | 16 | 66.4682 | 16 | 66.4682 | 16 | [5 empty] | 16.9764 | 5.5 | 19.0972 | 5.5 | 19.0972 | 5.5 | 19.0972 | 5.5 | 20.1972 | 5.5
Espesor para directa de neutrones (cm) | 66.4682 | 66.4682 | 150.8539 |  | Kd directa de neutrones |  |  |  | 0.000125 |  |  | 66 | 16 | 137 | 44.35 | 137 | 44.35 | 137 | 44.35 | 137 | 44.35 | 137 | 44.35 | [5 empty] | 66.4682 | 16 | 90.4377 | 29.3 | 90.4377 | 29.3 | 90.4377 | 29.3 | 90.4377 | 29.3 | 90.4377 | 29.3 |  |  |  | 150.8539 | 42 | 25.7877 | 5.5 | 25.7877 | 5.5 | 25.7877 | 5.5 | 25.7877 | 5.5 | 25.7877 | 5.5
Espesor para dispersa neutrones (cm) | 32.4331 | 32.4331 | 92.3095 |  | Kg dispersa neutrones |  |  |  | 1e-05 |  |  | 32 | 13 | 154 | 44.35 | 154 | 44.35 | 154 | 44.35 | 154 | 44.35 | 154 | 44.35 | 162.87 | 44.35 |  |  |  | 32.4331 | 13 | 101.7359 | 29.3 | 101.7359 | 29.3 | 101.7359 | 29.3 | 101.7359 | 29.3 | 101.7359 | 29.3 | 107.5959 | 29.3 |  | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37
Espesor para frenado de electrones (cm) | 153.9928 | 101.7359 | 19.0972 |  | Kb frenado de electrones |  |  |  | 0.0037969 |  |  | 154 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 |  |  | 101.7359 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 19.0972 | 5.5 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539
Espesor de la contribución total (cm) | 208 | 137.378 | 150.8539
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F15: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F19: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F21: Con el gantry a 90º

## Secundaria
CDR RX primaria y fuga Hormigón
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA SECUNDARIA |  |  |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
[5 empty] | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  | Indice | 14 | 15
Institución: |  | Barrera: |  |  | 2 | CDR (cm) | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 26.95 | 30 | 32.6 | 34.6 | 36.1 | 37.8 | 39 | 42 | 44.35 | 45.2 | 46.3 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50 |  | Energía | 23 | 25
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: | [23 empty] | CDR | 46.3 | 46.7 | 46.3
Fecha: | 2003-08-26 | Símbolo en el plano:
CDR RX primaria y fuga Hormigón baritado
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
[5 empty] | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  | Indice | 14 | 15
Factor de ocupación T |  | 1 |  |  | 2 | CDR (cm) | 10 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.75 | 25 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 |  | Energía | 23 | 25
Clasificación de zona |  | Controlada | [23 empty] | CDR | 30 | 30.1 | 30
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.4
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 23
CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000 |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2 |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  | Indice | 14 | 15
Do/Dr |  | 0.001 |  |  | 2 | CDR (cm) | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.95 | 5.2 | 5.3 | 5.31 | 5.48 | 5.5 | 5.57 | 5.57 | 5.5 | 5.48 | 5.48 | 5.31 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |  | Energía | 23 | 25
[26 empty] | CDR | 5.48 | 5.31 | 5.48
Dn/Dr |  | 0.013
Distancia paciente-barrera (m) ds |  | 6.4
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 10.8
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 3.5
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc |  | 5.4
Suma trayectos neutrones dg |  | 5.4
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn |  | 0.16
Área zona choque (m2) Ft |  | 30
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 1
|  | Hormigón | Hormigón baritado | Plomo |  |  | 9: Horm; 10: CDR
|  | 2,3 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 11,3 g/cm3 |  |  | 9: 2,3 g/cm3 |  |  |  |  | CDR Hormigón baritado | [12 empty] | CDR Pb
Espesor para RX secundaria (cm) |  | 36.6517 | 20.6166 | 3.4361 |  | Ks RX secundaria | 4: 3.9063e-05; 7: 37; 8: 16; 9: 6; 10: 16; 11: 6; 12: 16 |  |  |  |  | 20.6166 | 9 | 3.3159 | 9 | 3.3159 | 9 | [7 empty] | 3.4361 | 1.5 | 0.55266 | 1.5 | 0.55266 | 1.5
Espesor para RX terciaria (cm) |  | 5.895 | 3.3159 | 0.55266 |  | Kt RX terciaria | 4: 4.6716e-07; 7: 6; 8: 16; 9: 37; 10: 16; 11: 37; 12: 16; 13: 37; 14: 16 |  |  |  |  | 3.3159 | 9 | 20.6166 | 9 | 20.6166 | 9 | 20.6166 | 9 | [5 empty] | 0.55266 | 1.5 | 3.4361 | 1.5 | 3.4361 | 1.5 | 3.4361 | 1.5
Espesor para fuga (cm) |  | 103.4426 | 67.0255 | 12.2433 |  | Ko fuga |  |  |  | 3.4294e-05 |  |  | 103 | 46.3 | 53 | 13 | 53 | 13 | 53 | 13 | 54.6 | 13 | [6 empty] | 67.0255 | 30 | 53.0468 | 13 | 53.0468 | 13 | 53.0468 | 13 | 53.0468 | 13 |  |  |  | 12.2433 | 5.48 | 12.2433 | 5.48 | 12.2433 | 5.48 | 12.2433 | 5.48 | 12.2433 | 5.48
Espesor para directa de neutrones (cm) |  | 90.2883 | 90.2883 | 213.3818 |  | Kd directa de neutrones |  |  |  | 0.0024074 |  |  | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 |  |  |  |  | 90.2883 | 16 | 67.0255 | 30 | 67.0255 | 30 | 67.0255 | 30 | 67.0255 | 30 | 67.0255 | 30 |  | 213.3818 | 42 | 150.9792 | 37 | 150.9792 | 37 | 150.9792 | 37 | 150.9792 | 37 | 150.9792 | 37
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 53.0468 | 53.0468 | 150.9792 |  | Kg dispersa neutrones |  |  |  | 0.00024074 |  |  | 53 | 13 | 103 | 46.3 | 103 | 46.3 | 103 | 46.3 | 103 | 46.3 | 103 | 46.3 | 104.6 |  |  |  | 53.0468 | 13 | 90.2883 | 16 | 90.2883 | 16 | 90.2883 | 16 | 90.2883 | 16 | 90.2883 | 16 | 93.2883 | 150.9792 | 37 | 213.3818 | 42 | 213.3818 | 42 | 213.3818 | 42 | 213.3818 | 42 | 213.3818 | 42 | 213.3818
Espesor de la contribución total (cm) |  | 104.6 | 93.2883 | 213.3818
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F15: fisica1: No hay electrones
Note on F19: fisica1: No hay electrones
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F26: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F29: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on W33: Fpro4: Columna repetida
Note on X33: Fpro4: Columna repetida
Note on AN33: Fpro4: Columna duplicada
Note on AO33: Fpro4: Columna duplicada
Note on BD33: Fpro4: Columna duplicada
Note on BE33: Fpro4: Columna duplicada

## Puerta
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA PUERTA
Institución: | HCU | Barrera: | PUERTA
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: | Puesto de control
Fecha: |  | Símbolo en el plano: | 3
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de ocupación T |  | 1
Clasificación de zona |  | Controlada
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.4
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 18
CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2
Do/Dr |  | 0.001
[20 empty] | CDR | #N/A | #N/A | #N/A
Dn/Dr |  | 0.0002
ke
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 5.8
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 5.5
Suma trayectos neutrones dg |  | 11.3
[20 empty] | CDR | #N/A | #N/A | #N/A
Área zona choque (m2) Ft |  | 9
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 0.33
|  | Parafina | Plomo
|  | 1 g/cm3 | 11,3 g/cm3
|  |  |  | Kr RX directa | #DIV/0!
|  |  |  | Ks RX secundaria | #DIV/0!
Espesor para RX terciaria (cm) |  |  | 0.3756 | Kt RX terciaria | 3.5598e-07
|  |  |  | Ko fuga | #DIV/0!
|  |  |  | Kd directa de neutrones | #DIV/0!
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 11.7235 |  | Kg dispersa neutrones | 5.8407e-07
|  |  |  | Kb frenado de electrones | #N/A | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F26: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F29: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on H4: Sólo se tienen en cuenta la radiación terciaria (atenuada con Pb) y neutrones dispersos (atenuados con parafina)

## dosis_Primaria
CDR RX primaria y fuga Hormigón
CÁLCULO DE DOSIS TRAS BARRERA PRIMARIA DE ESPESOR CONOCIDO |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
|  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 12 | 13
| Institución: | Barrera: | 2 | CDR (cm) | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 26.95 | 30 | 32.6 | 34.6 | 36.1 | 37.8 | 39 | 42 | 44.35 | 45.2 | 46.3 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50 | Energía | 18 | 20
| Sala: | Dependencia contigua: | [20 empty] | CDR | 44.35 | 45.2 | 44.35
| Fecha: | Símbolo en el plano:
CDR RX primaria y fuga Hormigón baritado
| DATOS PARA EL CÁLCULO | Valores | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
| Factor de uso directa U | 0.25 | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 12 | 13
| Factor de ocupación T | 0.0625 | 2 | CDR (cm) | 10 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.75 | 25 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | Energía | 18 | 20
| Clasificación de zona | Libre acceso | [20 empty] | CDR | 29.3 | 29.7 | 29.3
| Límite semanal (mSv) Hw | 0.02
| Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) | 18
| Energía máxima electrones(entre 6 y 50 MeV) | 21 |  | CDR primaria y fuga Plomo
| Carga semanal (mGy/semana) W | 1000000 | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
| Factor contribución otras radiaciones Q | 1 | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 12 | 13
| Do/Dr | 0.001 | 2 | CDR (cm) | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.95 | 5.2 | 5.3 | 5.31 | 5.48 | 5.5 | 5.57 | 5.57 | 5.5 | 5.48 | 5.48 | 5.31 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | Energía | 18 | 20
| Dre/De | 0.05 | [20 empty] | CDR | 5.5 | 5.48 | 5.5
| Dn/Dr | 0.0002
| Distancia foco-barrera (m) d | 4
| Distancia paciente-barrera (m) ds | 3 |  | ke | bar: 1 to 15
| Distancia del punto a Ft (m) dt | 5 | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | MeV1 | MeV2 | Interpol
| Distancia de Ft al cabezal (m) df | 0.6
| Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc | 1.6 | 1 | MeV | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 40 | 50 |  |  |  | Indice | 8 | 9
| Suma trayectos neutrones dg | 2 | 2 | ke | 0.0011 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.0055 | 0.007 | 0.0086 | 0.0105 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.0205 | 0.032 | 0.044 |  |  |  | Energía | 20 | 22
| Área campo máximo en isocentro (m2) Fn | 0.16 |  |  | 20: H y HB; 22: Pb |  |  |  | CDR | 0.0105 | 0.011 | 0.01075
| Área zona choque (m2) Ft | 18 |  | Material | 10: CDR (cm); 14: Neutrones directa; 18: 1ªCDR; 20: 25; 22: 42
| Relación ancho/largo esclusa b/l | 1 |  | Hormigón | 8: 1; 10: 16; 18: 2ªCDR; 20: 16
| Material barrera |  |  | Hormigón Barita | 10: 9; 14: Neutrones dispersa; 20: 13; 22: 37
| Espesor (cm) | 154 |  | Plomo | 10: 1.5
| Dosis debida a RX directa (mSv) | 0.32909 |  | Kr RX directa | 12: 0.0625
| Dosis debida a RX secundaria (mSv) | 2.6349e-09 |  | Ks RX secundaria | 12: 0.00017778
| Dosis debida a RX terciaria (mSv) | 3.0709e-10 |  | Kt RX terciaria | 12: 2.072e-05
| Dosis debida a radiación de fuga (mSv) | 0.0082274 |  | Ko fuga | 12: 0.00039063
| Dosis debida a radiación directa neutrones (mSv) | 6.7653e-08 |  | Kd directa de neutrones | 12: 0.000125
| Dosis debida a radiación dispersa neutrones (mSv) | 8.9069e-12 |  | Kg dispersa neutrones | 12: 1e-05
| Dosis debida a frenado de electrones (mSv) | 0.019993 |  | Kb frenado de electrones | 12: 0.0037969
| Dosis total (mSv/semana) | 0.35731
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F15: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F19: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F21: Con el gantry a 90º

## dosis_secundaria
CDR RX primaria y fuga Hormigón
CÁLCULO DE DOSIS TRAS BARRERA SECUNDARIA DE ESPESOR CONOCIDO |  |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
|  |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 14 | 15
Institución: | HCU | Barrera: | Control Nuevo | 2 | CDR (cm) | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 26.95 | 30 | 32.6 | 34.6 | 36.1 | 37.8 | 39 | 42 | 44.35 | 45.2 | 46.3 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50 | Energía | 23 | 25
Sala: | KD2 | Dependencia contigua: | Almacén Física | [20 empty] | CDR | 46.3 | 46.7 | 46.3
Fecha: | 2005-01-20 | Símbolo en el plano: | 22
CDR RX primaria y fuga Hormigón baritado
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
|  |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 14 | 15
Factor de ocupación T |  | 1 |  | 2 | CDR (cm) | 10 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.75 | 25 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | Energía | 23 | 25
Clasificación de zona |  | Controlada | [21 empty] | CDR | 30 | 30.1 | 30
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.4
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 23
CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000 |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2 |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 14 | 15
Do/Dr |  | 0.001 |  | 2 | CDR (cm) | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.95 | 5.2 | 5.3 | 5.31 | 5.48 | 5.5 | 5.57 | 5.57 | 5.5 | 5.48 | 5.48 | 5.31 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | Energía | 23 | 25
[24 empty] | CDR | 5.48 | 5.31 | 5.48
Dn/Dr |  | 0.013
Distancia paciente-barrera (m) ds |  | 6.4
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 10.8
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 3.5 |  |  |  | 8: H y HB; 9: Pb
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc |  | 5.4 |  |  | Material | 3: CDR (cm); 5: Neutrones directa; 7: 1ªCDR; 8: 25; 9: 42
Suma trayectos neutrones dg |  | 5.4 |  |  | Hormigón | 2: 1; 3: 16; 7: 2ªCDR; 8: 16
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn |  | 0.16 |  |  | Hormigón Barita | 3: 9; 5: Neutrones dispersa; 8: 13; 9: 37
Área zona choque (m2) Ft |  | 30 |  |  | Plomo | 3: 1.5
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 1
Material barrera
Espesor (cm) |  | 105
Dosis debida a RX secundaria (mSv) |  | 2.1394e-05 |  |  | Ks RX secundaria | 4: 3.9063e-05
Dosis debida a RX terciaria (mSv) |  | 2.5586e-07 |  |  | Kt RX terciaria | 4: 4.6716e-07
Dosis debida a radiación de fuga (mSv) |  | 0.37019 |  |  | Ko fuga | 4: 3.4294e-05
Dosis debida a radiación directa neutrones (mSv) |  | 0.048148 |  |  | Kd directa de neutrones | 4: 0.0024074
Dosis debida a radiación dispersa neutrones (mSv) |  | 4.0333e-05 |  |  | Kg dispersa neutrones | 4: 0.00024074
Dosis total (mSv/semana) |  | 0.4184
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F15: fisica1: No hay electrones
Note on F19: fisica1: No hay electrones
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F26: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F29: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on BD34: Fpro4: Columna duplicada
Note on BE34: Fpro4: Columna duplicada

## dosis_Puerta
CÁLCULO DE DOSIS TRAS PUERTA DE BLINDAJE CONOCIDO
Institución: | HCU | Barrera: | PUERTA
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: | Puesto de control
Fecha: |  | Símbolo en el plano: | 3
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de ocupación T |  | 1
Clasificación de zona |  | Controlada
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.4
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 18
CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2
Do/Dr |  | 0.001
Dn/Dr |  | 0.0002
ke
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 5.8
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 5.5
Suma trayectos neutrones dg |  | 11.3
Área zona choque (m2) Ft |  | 9
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 0.33
Espesor plomo (cm) |  | 0.4
Espesor parafina (cm) |  | 12
|  |  |  | Kr RX directa | #DIV/0!
|  |  |  | Ks RX secundaria | #DIV/0!
Dosis debida a RX terciaria (mSv) |  | 0.38529 |  | Kt RX terciaria | 3.5598e-07
Dosis debida a radiación dispersa neutrones (mSv) |  | 0.03694 |  | Kg dispersa neutrones | 5.8407e-07
Dosis total (mSv/semana) |  | 0.42223
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F26: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F29: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on H4: Sólo se tienen en cuenta la radiación terciaria (atenuada con Pb) y neutrones dispersos (atenuados con parafina)