## Método
Hoja de cálculo para la estimación de dosis a pacientes en mamografía
Realizada por Mª Angeles Rivas Ballarín y Pedro Ruiz Manzano.
mrivasb@salud.aragon.es
pruizm@salud.aragon.es
Método paramétrico de Robson1 para la determinación el redimiendo y la HVL de tubos de mamografía
Mediante un programa de ordenador que simula espectros de diferentes ánodos y filtros, el autor ha obtenido datos que permiten el cálculo del rendimiento y la HVL para el rango de KVp utilizados en condiciones clínicas, mediante las ecuaciones que se exponen a continuación.
Ecuación 1: | log 10 (kerma aire) = nlog10(KV)+log10(A)
Ecuación 2: | HVL = a(KV)2+b(KV)+c
Donde los valores calculados para las constantes a, b y n son:
Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro | n | a | b
Mo/30 mm Mo |  | 36,1 mm | 3.06 | -0.000326 | 0.0273
Mo/25 mm Rh |  | 29,9 mm | 3.24 | -0.000624 | 0.0445
Rh/25 mm Rh |  | 29,9 mm | 3.03 | -0.000514 | 0.0425
W/50 mm Rh |  | 58,9 mm | 1.96 | -0.000539 | 0.0403
Rh/1,0 mm Al |  | 1,20 mm | 4.39 | -0.00113 | 0.0909
Mo/1,0 mm Al |  | 1,20 mm | 4.23 | -0.000775 | 0.0593
Para determinar el rendimiento y la HVL para cualquier KVp se hace lo siguiente:
1- Medir el potencial del tubo para 28 KVp nominales para cada combinación ánodo-filtro
2- Medir el rendimiento del tubo y la HVL a 28 KVp nominales para cada combinación ánodo-filtro, con el dispositivo de compresión en su lugar.
3- Usar los valores anteriores y los parámetros apropiados de la tabla para calcular los valores A y c de las ecuaciones 1 y 2.
4- Conocidos ahora todos los parámetros, se puede calcular el rendimiento y la HVL para cualquier otro KVp en el rango de 25-32 KVp.
Estimación de la dosis glandular media a partir de factores adicionales de Dance2
Según el método inicialmente propuesto por Dance (1990), la dosis glandular media se calculaba mediante la ecuación:
DGM = K·g
donde K era el kerma en aire en la superficie de entrada y g un factor de conversión, dependiente de la HVL, que suponía una composición del 50 % de tejido glandular en la mama.
La ecuación que propone actualmente es : |  |  | DGM = K·g·c·s
donde g es el mismo factor, pero c tiene en cuenta los diferentes porcentajes de glandularidad en la mama y s los diferentes espectros, según las combinaciones ánodo-filtro utilizadas.
Los coeficientes de glandularidad c están tabulados según dos grupos de edad : de 40 a 49 años y de 50 a 64 años. Por tanto, esa ecuación sólo puede aplicarse a ese intervalo de edad.
Los valores de s se han tabulado para los espectros correspondientes a Mo-Mo, Mo-Rh, Rh-Rh, Rh-Al, W-Rh.
Instrucciones para el uso de la hoja de cálculo
Para combinaciones Mo-Mo, Mo-Rh, Rh-Rh seleccionar hoja CálculoMamo1. Para el resto de combinaciones elegir hoja CálculoMamo2. Se introducen los datos de las pacientes en las hojas respectivas.
- Asimismo, se incluirán en la hoja los datos correspondientes al equipo de mamografía :
a) KVp, Rendimiento y HVL a 28 KVp seleccionados, para cada combinación ánodo-filtro
b) Tabla de KVp seleccionados con los correspondientes KVp medidos
- El cálculo de la dosis en la superficie de entrada lo realiza multiplicando el valor del KASE por el factor de retrodispersión Fr , dependiente de la HVL , que aparece tabulado en el Protocolo Europeo de dosimetría en mamografía 3.
Referencias Bibliográficas
1.Robson K J. "A parametric method for determining mammographic X-ray tube output and half value layer". Br J Radiol 74 (2001), 335-340.
2. Dance D R, Skinner C L, et al. " Additional factors for the estimation of mean glandular breast dose using the UK mammography dosimetry protocol". Phys. Med.Biol. 45 (2000) 3225-3240.
3. European protocol on Dosimetry in Mammography. EUR 16263 EN

## CálculoMamo1
Factor s
Estimación de Kerma en aire y dosis glandular media a la entrada del paciente | [23 empty] | Mo-Mo | 1
[24 empty] | Mo-Rh | 1.017
| Mamografías Proyección craneo-caudal | [22 empty] | Rh-Rh | 1.061
Fecha |  |  | 12/12//03 | [20 empty] | Factor c grupo edad 40 a 49 años | [8 empty] | Factor c grupo edad 50 a 64 años | [20 empty] | Valor de g
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" | [7 empty] | kVp set | kVpmed | [11 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c |  |  |  | Espesor | HVL (mm Al)
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  |  | Mo/30 mm Mo |  | 36,1 mm |  | 3.06 | -0.000326 | 0.0273 | 0.0010921 | -0.14972 | Mo-Mo |  | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 24 | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 |  |  | 2 | 2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 |  |  |  | Mo/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.24 | -0.000624 | 0.0445 | 0.00049788 | -0.31773 | Mo-Rh |  | 2 | 2 | 0.39 | 0.433 | 0.473 | 0.509 | 0.543
[11 empty] | 25 | 24.9 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.894 | 0.898 | 0.903 | 0.906 | 0.911 |  |  | 3 | 3 | 0.925 | 0.929 | 0.931 | 0.933 | 0.937 |  |  |  | Rh/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.03 | -0.000514 | 0.0425 | 0.00095827 | -0.33839 | Rh-Rh |  | 3 | 3 | 0.274 | 0.309 | 0.342 | 0.374 | 0.406
|  |  |  | Mo-Mo | Mo-Rh | Rh-Rh |  |  |  |  | 26 | 25.9 | [10 empty] | 4 | 4 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.947 | 0.948 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 0.207 | 0.235 | 0.261 | 0.289 | 0.318
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 27 | 27 | [10 empty] | 5 | 5 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | 1.004 |  |  | 5 | 5 | 1.086 | 1.082 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | [14 empty] | 5 | 4.5 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | 28.1 |  |  |  |  | 28 | 28.1 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.08 | 1.078 | 1.074 | 1.074 | 1.071 |  |  | 6 | 6 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 |  |  |  | Factor de retrodispersión | [10 empty] | 6 | 5 | 0.164 | 0.187 | 0.209 | 0.232 | 0.258
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 29.6 | 24.6 | 23.5 |  |  |  |  | 29 | 29.3 | [10 empty] | 7 | 7 | 1.152 | 1.147 | 1.141 | 1.138 | 1.135 |  |  | 7 | 7 | 1.232 | 1.225 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | [14 empty] | 7 | 6 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.36 | 0.44 | 0.45 |  |  |  |  | 30 | 30.2 | [10 empty] | 8 | 8 | 1.22 | 1.213 | 1.206 | 1.205 | 1.199 |  |  | 8 | 8 | 1.275 | 1.265 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | [7 empty] | HVL | HVL 1 |  | HVL 2 | fr1 | fr2 | fr | 8 | 7 | 0.114 | 0.13 | 0.145 | 0.163 | 0.177
[11 empty] | 31 | 31.2 | [10 empty] | 9 | 9 | 1.27 | 1.264 | 1.254 | 1.248 | 1.244 |  |  | 9 | 9 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 |  |  |  |  | HVL | fr |  | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 9 | 8 | 0.098 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.154
Distancia foco-película (cm): |  |  |  |  | 66 |  | Película: | Fuji |  |  | 32 | 32.2 | [10 empty] | 10 | 10 | 1.295 | 1.287 | 1.279 | 1.275 | 1.272 |  |  | 10 | 10 | 1.307 | 1.298 | 1.29 | 1.286 | 1.283 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.07 | 1 | 0.41744 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0935 | 10 | 9 | 0.0859 | 0.0981 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357
Distancia película-mesa (cm): |  |  |  |  | 2 |  | Pantalla: | Fiji Fine |  |  | 33 | 33.1 | [10 empty] | 11 | 11 | 1.294 | 1.29 | 1.283 | 1.281 | 1.273 |  |  | 11 | 11 | 1.306 | 1.301 | 1.294 | 1.291 | 1.283 |  |  |  | 2 | 0.3 | 1.07 |  | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 11 | 10 | 0.0763 | 0.0873 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207
Corrección espesor (cm): |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34 | 34 | [29 empty] | 3 | 0.35 | 1.08 | 2 | 0.41744 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0935 | 12 | 11 | 0.0687 | 0.0786 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088
[42 empty] | 4 | 0.4 | 1.09 |  | Indice | 3 |  | 4
|  |  |  | DSE = | K·fr |  | DGM = | K·g·s·c | [33 empty] | 5 | 0.45 | 1.1 | 3 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol.
[42 empty] | 6 | 0.5 | 1.11 |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
Paciente | Edad | Espesor (cm) | KVps | mAs | Anodo/filtro |  |  | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) |  |  | HVL | Espesor corregido | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s | Fr |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  |  |  | 4 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 0.21702 | 0.17898 | 0.198
1 | 45 | 5 | 26 | 162 | Mo-Rh |  |  | 8.9417 | 9.7777 | 1.8714 |  |  | 0.41744 | 5.5 | 25.9 | 58.5 | 18.8894 | 1.0393 | 0.198 | 1.017 | 1.0935 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
2 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | Mo-Rh |  |  | 8.6954 | 9.5084 | 1.7968 |  |  | 0.41744 | 5.6 | 25.9 | 58.4 | 18.8894 | 1.0463 | 0.1942 | 1.017 | 1.0935 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.0047 | 1.074 | 1.0393 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.08 | 1.1507 | 1.1153 |  |  |  | 5 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
3 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | Mo-Mo |  |  | 5.2013 | 5.6269 | 1.0611 |  |  | 0.3591 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.98035 | 0.20809 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 0.21702 | 0.17898 | 0.1942
4 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 0.33971 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0779 |  |  | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
5 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Mo-Mo |  |  | 7.2446 | 7.8238 | 1.3487 |  |  | 0.34973 | 5.7 | 27 | 58.3 | 26.1953 | 1.1366 | 0.16379 | 1 | 1.0799 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.0047 | 1.074 | 1.0463 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.08 | 1.1507 | 1.1224 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4
6 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Mo-Mo |  |  | 5.4542 | 5.8794 | 1.0982 |  |  | 0.33971 | 4.4 | 25.9 | 59.6 | 23.0647 | 0.96743 | 0.20813 | 1 | 1.0779 |  |  | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [6 empty] | 7 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.21237 | 0.191 | 0.20809
7 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Mo-Mo |  |  | 5.5368 | 5.9899 | 1.1295 |  |  | 0.3591 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.98035 | 0.20809 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 | [5 empty] | 0.208 | 0.187 |  | 0.232 | 0.209
8 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Rh |  |  | 6.93 | 7.6211 | 1.7364 |  |  | 0.44863 | 4.9 | 28.1 | 59.1 | 23.5 | 0.99832 | 0.23656 | 1.061 | 1.0997 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.94336 | 1.005 | 0.98035 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1 | 1.0818 | 1.0491 |  |  |  | 8 | 0.44863 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0997 |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
9 | 43 | 4.8 | 30 | 126 | Rh-Rh |  |  | 10.6906 | 11.811 | 2.6951 |  |  | 0.47401 | 5.3 | 30.2 | 58.7 | 29.2354 | 1.0246 | 0.23191 | 1.061 | 1.1048 |  |  | 0.943 | 1.005 |  | 0.945 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.082 |  | 1 | 1.081 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
10 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 9 | 0.47401 | 0.45 |  | 0.5 | 1.1 | 1.11 | 1.1048 |  |  | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
11 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
12 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671 |  |  | 0.3591 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0628 | 0.16402 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [6 empty] | 10 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.16379
13 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673 |  |  | 0.3591 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0841 | 0.15482 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
14 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0561 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1366 |  |  |  | 11 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3
15 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | Mo-Mo |  |  | 11.7907 | 12.7554 | 2.1481 |  |  | 0.3591 | 6 | 28.1 | 58 | 29.6 | 1.1584 | 0.15728 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 6 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 0.22924 | 0.20285 | 0.20813
16 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 12 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.207 | 0.183 |  | 0.235 | 0.208
17 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671 |  |  | 0.3591 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0628 | 0.16402 | 1 | 1.0818 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 0.94238 | 1.005 | 0.96743 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 1 | 1.0828 | 1.0331 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4
18 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673 |  |  | 0.3591 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0841 | 0.15482 | 1 | 1.0818 |  |  | 0.94 | 1.005 |  | 0.943 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.086 |  | 1 | 1.082 | [6 empty] | 13 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.21237 | 0.191 | 0.20809
19 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.208 | 0.187 |  | 0.232 | 0.209
20 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | Mo-Mo |  |  | 9.8072 | 10.6096 | 1.8887 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.94336 | 1.005 | 0.98035 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1 | 1.0818 | 1.0491 |  |  |  | 14 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
21 | 45 | 5 | 26 | 162 | Mo-Rh |  |  | 8.9417 | 9.7777 | 1.8714
22 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | Mo-Rh |  |  | 8.6954 | 9.5084 | 1.7968
23 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | Mo-Mo |  |  | 5.2013 | 5.6269 | 1.0611
24 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814
25 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Mo-Mo |  |  | 7.2446 | 7.8238 | 1.3487
26 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Mo-Mo |  |  | 5.4542 | 5.8794 | 1.0982
27 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Mo-Mo |  |  | 5.5368 | 5.9899 | 1.1295
28 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Rh |  |  | 6.93 | 7.6211 | 1.7364
29 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Rh |  |  | 8.5933 | 9.4503 | 2.0504
30 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814
31 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782
32 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671
33 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673
34 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872
35 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | Mo-Mo |  |  | 11.7907 | 12.7554 | 2.1481
36 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782
37 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671
38 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673
39 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872
40 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | Mo-Mo |  |  | 9.8072 | 10.6096 | 1.8887
41 | 45 | 5 | 26 | 162 | Mo-Rh |  |  | 8.9417 | 9.7777 | 1.8714
42 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | Mo-Rh |  |  | 8.6954 | 9.5084 | 1.7968
43 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | Mo-Mo |  |  | 5.2013 | 5.6269 | 1.0611
44 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814
45 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Mo-Mo |  |  | 7.2446 | 7.8238 | 1.3487
46 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Mo-Mo |  |  | 5.4542 | 5.8794 | 1.0982
47 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Mo-Mo |  |  | 5.5368 | 5.9899 | 1.1295
48 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Rh |  |  | 6.93 | 7.6211 | 1.7364
49 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Rh |  |  | 8.5933 | 9.4503 | 2.0504
50 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814
51 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782
52 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671
53 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673
54 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872
55 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | Mo-Mo |  |  | 11.7907 | 12.7554 | 2.1481
56 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782
57 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671
58 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673
59 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872
60 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | Mo-Mo |  |  | 9.8072 | 10.6096 | 1.8887
|  | Medias | 27.4833 | 112.55 | [19 empty] | 0.943 | 1.005 |  | 0.945 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.082 |  | 1 | 1.081 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 8 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.25729 | 0.23137 | 0.23656
[23 empty] | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 15 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.232 | 0.209 |  | 0.258 | 0.232
[5 empty] | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) | Espesor mama corregido (cm) | [13 empty] | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.94695 | 1.004 | 0.99832 | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1 | 1.0781 | 1.0703 |  |  |  |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 5 | 6
|  |  |  | Media | 8.7288 | 9.4638 | 1.6938 | 5.44 | [15 empty] | 0.945 | 1.005 |  | 0.947 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.081 |  | 1 | 1.078 | [6 empty] | 16 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.47401 | 0.45 | 0.5 | 0.24448 | 0.20256 | 0.23191
|  |  |  | CV (%) | 21.4173 | 21.3933 | 19.1135 | 8.8742 | [14 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 5 | 6 | [6 empty] | 1 | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.232 | 0.192 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.47401 | 0.45 | 0.5 | 1.004 | 1.0726 | 1.0246 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.47401 | 0.45 | 0.5 | 1.0766 | 1.1471 | 1.0977 |  |  |  | 17 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
|  |  |  | Referencia RD 1976/1999: DSE < 10 mGy | [19 empty] | 1.004 | 1.074 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.078 | 1.15 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 18 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [6 empty] | 19 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  | 20 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [14 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.16402
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0628 | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1431 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15482
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0841 | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1648 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15728
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0773 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1584 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [16 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [14 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.16402
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0628 | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1431 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15482
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0841 | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1648 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151
Note on G25: Mo-Mo Mo-Rh Rh-Rh
Note on J23: Válido para grupo edad 40-64 años
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual
Note on G23: fisica1: fr dependiente de HVL
Note on G20: Entre la posición de la película dentro del chasis y la mesa donde se apoya la mama.
Note on G21: Espesor real-espesor indicado en el display del mamógrafo (si éste no indica el valor correcto)
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on E7: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on D25: Espesor medido o indicado por el display.

## CálculoMamo1 (2) (hidden)
Factor s
Estimación de Kerma en aire y dosis glandular media a la entrada del paciente | [23 empty] | Mo-Mo | 1
[24 empty] | Mo-Rh | 1.017
| Mamografías Proyección craneo-caudal | [22 empty] | Rh-Rh | 1.061
Fecha |  |  | 12/12//03 | [20 empty] | Factor c grupo edad 40 a 49 años | [8 empty] | Factor c grupo edad 50 a 64 años | [20 empty] | Valor de g
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" | [7 empty] | kVp set | kVpmed | [11 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c |  |  |  | Espesor | HVL (mm Al)
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  |  | Mo/30 mm Mo |  | 36,1 mm |  | 3.06 | -0.000326 | 0.0273 | 0.0010921 | -0.14972 | Mo-Mo |  | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 24 | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 |  |  | 2 | 2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 |  |  |  | Mo/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.24 | -0.000624 | 0.0445 | 0.00049788 | -0.31773 | Mo-Rh |  | 2 | 2 | 0.39 | 0.433 | 0.473 | 0.509 | 0.543
[11 empty] | 25 | 24.9 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.894 | 0.898 | 0.903 | 0.906 | 0.911 |  |  | 3 | 3 | 0.925 | 0.929 | 0.931 | 0.933 | 0.937 |  |  |  | Rh/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.03 | -0.000514 | 0.0425 | 0.00095827 | -0.33839 | Rh-Rh |  | 3 | 3 | 0.274 | 0.309 | 0.342 | 0.374 | 0.406
|  |  |  | Mo-Mo | Mo-Rh | Rh-Rh |  |  |  |  | 26 | 25.9 | [10 empty] | 4 | 4 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.947 | 0.948 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 0.207 | 0.235 | 0.261 | 0.289 | 0.318
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 27 | 27 | [10 empty] | 5 | 5 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | 1.004 |  |  | 5 | 5 | 1.086 | 1.082 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | [14 empty] | 5 | 4.5 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | 28.1 |  |  |  |  | 28 | 28.1 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.08 | 1.078 | 1.074 | 1.074 | 1.071 |  |  | 6 | 6 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 |  |  |  | Factor de retrodispersión | [10 empty] | 6 | 5 | 0.164 | 0.187 | 0.209 | 0.232 | 0.258
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 29.6 | 24.6 | 23.5 |  |  |  |  | 29 | 29.3 | [10 empty] | 7 | 7 | 1.152 | 1.147 | 1.141 | 1.138 | 1.135 |  |  | 7 | 7 | 1.232 | 1.225 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | [14 empty] | 7 | 6 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.36 | 0.44 | 0.45 |  |  |  |  | 30 | 30.2 | [10 empty] | 8 | 8 | 1.22 | 1.213 | 1.206 | 1.205 | 1.199 |  |  | 8 | 8 | 1.275 | 1.265 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | [7 empty] | HVL | HVL 1 |  | HVL 2 | fr1 | fr2 | fr | 8 | 7 | 0.114 | 0.13 | 0.145 | 0.163 | 0.177
[11 empty] | 31 | 31.2 | [10 empty] | 9 | 9 | 1.27 | 1.264 | 1.254 | 1.248 | 1.244 |  |  | 9 | 9 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 |  |  |  |  | HVL | fr |  | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 9 | 8 | 0.098 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.154
Distancia foco-película (cm): |  |  |  |  | 66 |  | Película: | Fuji |  |  | 32 | 32.2 | [10 empty] | 10 | 10 | 1.295 | 1.287 | 1.279 | 1.275 | 1.272 |  |  | 10 | 10 | 1.307 | 1.298 | 1.29 | 1.286 | 1.283 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.07 | 1 | 0.41744 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0935 | 10 | 9 | 0.0859 | 0.0981 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357
Distancia película-mesa (cm): |  |  |  |  | 2 |  | Pantalla: | Fiji Fine |  |  | 33 | 33.1 | [10 empty] | 11 | 11 | 1.294 | 1.29 | 1.283 | 1.281 | 1.273 |  |  | 11 | 11 | 1.306 | 1.301 | 1.294 | 1.291 | 1.283 |  |  |  | 2 | 0.3 | 1.07 |  | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 11 | 10 | 0.0763 | 0.0873 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207
Corrección espesor (cm): |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34 | 34 | [29 empty] | 3 | 0.35 | 1.08 | 2 | 0.41744 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0935 | 12 | 11 | 0.0687 | 0.0786 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088
[42 empty] | 4 | 0.4 | 1.09 |  | Indice | 3 |  | 4
|  |  |  | DSE = | K·fr |  | DGM = | K·g·s·c | [33 empty] | 5 | 0.45 | 1.1 | 3 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol.
[42 empty] | 6 | 0.5 | 1.11 |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
Paciente | Edad | Espesor (cm) | KVps | mAs | Anodo/filtro |  |  | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) |  |  | HVL | Espesor corregido | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s | Fr |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  |  |  | 4 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 0.21702 | 0.17898 | 0.198
1 | 45 | 5 | 26 | 162 | Mo-Rh |  |  | 8.9417 | 9.7777 | 1.8714 |  |  | 0.41744 | 5.5 | 25.9 | 58.5 | 18.8894 | 1.0393 | 0.198 | 1.017 | 1.0935 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
2 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | Mo-Rh |  |  | 8.6954 | 9.5084 | 1.7968 |  |  | 0.41744 | 5.6 | 25.9 | 58.4 | 18.8894 | 1.0463 | 0.1942 | 1.017 | 1.0935 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.0047 | 1.074 | 1.0393 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.08 | 1.1507 | 1.1153 |  |  |  | 5 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
3 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | Mo-Mo |  |  | 5.2013 | 5.6269 | 1.0611 |  |  | 0.3591 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.98035 | 0.20809 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 0.21702 | 0.17898 | 0.1942
4 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 0.33971 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0779 |  |  | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
5 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Mo-Mo |  |  | 7.2446 | 7.8238 | 1.3487 |  |  | 0.34973 | 5.7 | 27 | 58.3 | 26.1953 | 1.1366 | 0.16379 | 1 | 1.0799 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.0047 | 1.074 | 1.0463 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.08 | 1.1507 | 1.1224 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4
6 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Mo-Mo |  |  | 5.4542 | 5.8794 | 1.0982 |  |  | 0.33971 | 4.4 | 25.9 | 59.6 | 23.0647 | 0.96743 | 0.20813 | 1 | 1.0779 |  |  | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [6 empty] | 7 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.21237 | 0.191 | 0.20809
7 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Mo-Mo |  |  | 5.5368 | 5.9899 | 1.1295 |  |  | 0.3591 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.98035 | 0.20809 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 | [5 empty] | 0.208 | 0.187 |  | 0.232 | 0.209
8 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Rh |  |  | 6.93 | 7.6211 | 1.7364 |  |  | 0.44863 | 4.9 | 28.1 | 59.1 | 23.5 | 0.99832 | 0.23656 | 1.061 | 1.0997 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.94336 | 1.005 | 0.98035 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1 | 1.0818 | 1.0491 |  |  |  | 8 | 0.44863 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0997 |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
9 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Rh |  |  | 8.5933 | 9.4503 | 2.0504 |  |  | 0.44863 | 5.3 | 28.1 | 58.7 | 23.5 | 1.025 | 0.2194 | 1.061 | 1.0997 |  |  | 0.943 | 1.005 |  | 0.945 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.082 |  | 1 | 1.081 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
10 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 9 | 0.44863 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0997 |  |  | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
11 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
12 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671 |  |  | 0.3591 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0628 | 0.16402 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [6 empty] | 10 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.16379
13 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673 |  |  | 0.3591 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0841 | 0.15482 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
14 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0561 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1366 |  |  |  | 11 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3
15 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | Mo-Mo |  |  | 11.7907 | 12.7554 | 2.1481 |  |  | 0.3591 | 6 | 28.1 | 58 | 29.6 | 1.1584 | 0.15728 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 6 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 0.22924 | 0.20285 | 0.20813
16 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 12 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.207 | 0.183 |  | 0.235 | 0.208
17 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671 |  |  | 0.3591 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0628 | 0.16402 | 1 | 1.0818 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 0.94238 | 1.005 | 0.96743 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 1 | 1.0828 | 1.0331 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4
18 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673 |  |  | 0.3591 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0841 | 0.15482 | 1 | 1.0818 |  |  | 0.94 | 1.005 |  | 0.943 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.086 |  | 1 | 1.082 | [6 empty] | 13 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.21237 | 0.191 | 0.20809
19 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.208 | 0.187 |  | 0.232 | 0.209
20 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | Mo-Mo |  |  | 9.8072 | 10.6096 | 1.8887 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.94336 | 1.005 | 0.98035 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1 | 1.0818 | 1.0491 |  |  |  | 14 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
|  | Medias | 27.45 | 112.55 | [19 empty] | 0.943 | 1.005 |  | 0.945 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.082 |  | 1 | 1.081 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 8 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.25729 | 0.23137 | 0.23656
[23 empty] | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 15 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.232 | 0.209 |  | 0.258 | 0.232
[5 empty] | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) | Espesor mama corregido (cm) | [13 empty] | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.94695 | 1.004 | 0.99832 | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1 | 1.0781 | 1.0703 |  |  |  |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Media | 8.6939 | 9.4245 | 1.6459 | 5.44 | [15 empty] | 0.945 | 1.005 |  | 0.947 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.081 |  | 1 | 1.078 | [6 empty] | 16 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.23137 | 0.19145 | 0.2194
|  |  |  | CV (%) | 21.6693 | 21.6016 | 27.2099 | 8.8742 | [14 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
[22 empty] | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1.004 | 1.074 | 1.025 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1.0781 | 1.15 | 1.0997 |  |  |  | 17 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
|  |  |  | Referencia RD 1976/1999: DSE < 10 mGy | [19 empty] | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 18 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [6 empty] | 19 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  | 20 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [14 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.16402
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0628 | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1431 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15482
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0841 | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1648 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15728
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0773 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1584 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [16 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [14 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.16402
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0628 | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1431 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15482
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0841 | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1648 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151
Note on G25: Mo-Mo Mo-Rh Rh-Rh
Note on J23: Válido para grupo edad 40-64 años
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual
Note on G23: fisica1: fr dependiente de HVL
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on E7: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on D25: Espesor medido o indicado por el display.

## CálculoMamo1 (3) (hidden)
Factor s
Estimación de Kerma en aire y dosis glandular media a la entrada del paciente | [23 empty] | Mo-Mo | 1
[24 empty] | Mo-Rh | 1.017
| Mamografías Proyección craneo-caudal | [22 empty] | Rh-Rh | 1.061
Fecha |  |  | 12/12//03 | [20 empty] | Factor c grupo edad 40 a 49 años | [8 empty] | Factor c grupo edad 50 a 64 años | [20 empty] | Valor de g
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" | [7 empty] | kVp set | kVpmed | [11 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c |  |  |  | Espesor | HVL (mm Al)
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  |  | Mo/30 mm Mo |  | 36,1 mm |  | 3.06 | -0.000326 | 0.0273 | 0.0010921 | -0.14972 | Mo-Mo |  | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 24 | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 |  |  | 2 | 2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 |  |  |  | Mo/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.24 | -0.000624 | 0.0445 | 0.00049788 | -0.31773 | Mo-Rh |  | 2 | 2 | 0.39 | 0.433 | 0.473 | 0.509 | 0.543
[11 empty] | 25 | 24.9 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.894 | 0.898 | 0.903 | 0.906 | 0.911 |  |  | 3 | 3 | 0.925 | 0.929 | 0.931 | 0.933 | 0.937 |  |  |  | Rh/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.03 | -0.000514 | 0.0425 | 0.00095827 | -0.33839 | Rh-Rh |  | 3 | 3 | 0.274 | 0.309 | 0.342 | 0.374 | 0.406
|  |  |  | Mo-Mo | Mo-Rh | Rh-Rh |  |  |  |  | 26 | 25.9 | [10 empty] | 4 | 4 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.947 | 0.948 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 0.207 | 0.235 | 0.261 | 0.289 | 0.318
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 27 | 27 | [10 empty] | 5 | 5 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | 1.004 |  |  | 5 | 5 | 1.086 | 1.082 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | [14 empty] | 5 | 4.5 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | 28.1 |  |  |  |  | 28 | 28.1 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.08 | 1.078 | 1.074 | 1.074 | 1.071 |  |  | 6 | 6 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 |  |  |  | Factor de retrodispersión | [10 empty] | 6 | 5 | 0.164 | 0.187 | 0.209 | 0.232 | 0.258
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 29.6 | 24.6 | 23.5 |  |  |  |  | 29 | 29.3 | [10 empty] | 7 | 7 | 1.152 | 1.147 | 1.141 | 1.138 | 1.135 |  |  | 7 | 7 | 1.232 | 1.225 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | [14 empty] | 7 | 6 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.36 | 0.44 | 0.45 |  |  |  |  | 30 | 30.2 | [10 empty] | 8 | 8 | 1.22 | 1.213 | 1.206 | 1.205 | 1.199 |  |  | 8 | 8 | 1.275 | 1.265 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | [7 empty] | HVL | HVL 1 |  | HVL 2 | fr1 | fr2 | fr | 8 | 7 | 0.114 | 0.13 | 0.145 | 0.163 | 0.177
[11 empty] | 31 | 31.2 | [10 empty] | 9 | 9 | 1.27 | 1.264 | 1.254 | 1.248 | 1.244 |  |  | 9 | 9 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 |  |  |  |  | HVL | fr |  | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 9 | 8 | 0.098 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.154
Distancia foco-película (cm): |  |  |  |  | 66 |  | Película: | Fuji |  |  | 32 | 32.2 | [10 empty] | 10 | 10 | 1.295 | 1.287 | 1.279 | 1.275 | 1.272 |  |  | 10 | 10 | 1.307 | 1.298 | 1.29 | 1.286 | 1.283 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.07 | 1 | 0.41744 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0935 | 10 | 9 | 0.0859 | 0.0981 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357
Distancia película-mesa (cm): |  |  |  |  | 2 |  | Pantalla: | Fiji Fine |  |  | 33 | 33.1 | [10 empty] | 11 | 11 | 1.294 | 1.29 | 1.283 | 1.281 | 1.273 |  |  | 11 | 11 | 1.306 | 1.301 | 1.294 | 1.291 | 1.283 |  |  |  | 2 | 0.3 | 1.07 |  | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 11 | 10 | 0.0763 | 0.0873 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207
Corrección espesor (cm): |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34 | 34 | [29 empty] | 3 | 0.35 | 1.08 | 2 | 0.41744 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0935 | 12 | 11 | 0.0687 | 0.0786 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088
[42 empty] | 4 | 0.4 | 1.09 |  | Indice | 3 |  | 4
|  |  |  | DSE = | K·fr |  | DGM = | K·g·s·c | [33 empty] | 5 | 0.45 | 1.1 | 3 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol.
[42 empty] | 6 | 0.5 | 1.11 |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
Paciente | Edad | Espesor (cm) | KVps | mAs | Anodo/filtro |  |  | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) |  |  | HVL | Espesor corregido | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s | Fr |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  |  |  | 4 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 0.21702 | 0.17898 | 0.198
1 | 45 | 5 | 26 | 162 | Mo-Rh |  |  | 8.9417 | 9.7777 | 1.8714 |  |  | 0.41744 | 5.5 | 25.9 | 58.5 | 18.8894 | 1.0393 | 0.198 | 1.017 | 1.0935 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
2 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | Mo-Rh |  |  | 8.6954 | 9.5084 | 1.7968 |  |  | 0.41744 | 5.6 | 25.9 | 58.4 | 18.8894 | 1.0463 | 0.1942 | 1.017 | 1.0935 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.0047 | 1.074 | 1.0393 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.08 | 1.1507 | 1.1153 |  |  |  | 5 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
3 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | Mo-Mo |  |  | 5.2013 | 5.6269 | 1.0611 |  |  | 0.3591 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.98035 | 0.20809 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 0.21702 | 0.17898 | 0.1942
4 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 0.33971 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0779 |  |  | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
5 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Mo-Mo |  |  | 7.2446 | 7.8238 | 1.3487 |  |  | 0.34973 | 5.7 | 27 | 58.3 | 26.1953 | 1.1366 | 0.16379 | 1 | 1.0799 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.0047 | 1.074 | 1.0463 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.08 | 1.1507 | 1.1224 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4
6 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Mo-Mo |  |  | 5.4542 | 5.8794 | 1.0982 |  |  | 0.33971 | 4.4 | 25.9 | 59.6 | 23.0647 | 0.96743 | 0.20813 | 1 | 1.0779 |  |  | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [6 empty] | 7 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.21237 | 0.191 | 0.20809
7 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Mo-Mo |  |  | 5.5368 | 5.9899 | 1.1295 |  |  | 0.3591 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.98035 | 0.20809 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 | [5 empty] | 0.208 | 0.187 |  | 0.232 | 0.209
8 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Rh |  |  | 6.93 | 7.6211 | 1.7364 |  |  | 0.44863 | 4.9 | 28.1 | 59.1 | 23.5 | 0.99832 | 0.23656 | 1.061 | 1.0997 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.94336 | 1.005 | 0.98035 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1 | 1.0818 | 1.0491 |  |  |  | 8 | 0.44863 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0997 |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
9 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Rh |  |  | 8.5933 | 9.4503 | 2.0504 |  |  | 0.44863 | 5.3 | 28.1 | 58.7 | 23.5 | 1.025 | 0.2194 | 1.061 | 1.0997 |  |  | 0.943 | 1.005 |  | 0.945 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.082 |  | 1 | 1.081 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
10 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 9 | 0.44863 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0997 |  |  | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
11 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
12 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671 |  |  | 0.3591 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0628 | 0.16402 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [6 empty] | 10 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.16379
13 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673 |  |  | 0.3591 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0841 | 0.15482 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
14 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0561 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1366 |  |  |  | 11 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3
15 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | Mo-Mo |  |  | 11.7907 | 12.7554 | 2.1481 |  |  | 0.3591 | 6 | 28.1 | 58 | 29.6 | 1.1584 | 0.15728 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 6 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 0.22924 | 0.20285 | 0.20813
16 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 12 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.207 | 0.183 |  | 0.235 | 0.208
17 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671 |  |  | 0.3591 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0628 | 0.16402 | 1 | 1.0818 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 0.94238 | 1.005 | 0.96743 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 1 | 1.0828 | 1.0331 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4
18 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673 |  |  | 0.3591 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0841 | 0.15482 | 1 | 1.0818 |  |  | 0.94 | 1.005 |  | 0.943 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.086 |  | 1 | 1.082 | [6 empty] | 13 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.21237 | 0.191 | 0.20809
19 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.208 | 0.187 |  | 0.232 | 0.209
20 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | Mo-Mo |  |  | 9.8072 | 10.6096 | 1.8887 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.94336 | 1.005 | 0.98035 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1 | 1.0818 | 1.0491 |  |  |  | 14 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
|  | Medias | 27.45 | 112.55 | [19 empty] | 0.943 | 1.005 |  | 0.945 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.082 |  | 1 | 1.081 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 8 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.25729 | 0.23137 | 0.23656
[23 empty] | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 15 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.232 | 0.209 |  | 0.258 | 0.232
[5 empty] | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) | Espesor mama corregido (cm) | [13 empty] | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.94695 | 1.004 | 0.99832 | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1 | 1.0781 | 1.0703 |  |  |  |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Media | 8.6939 | 9.4245 | 1.6459 | 5.44 | [15 empty] | 0.945 | 1.005 |  | 0.947 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.081 |  | 1 | 1.078 | [6 empty] | 16 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.23137 | 0.19145 | 0.2194
|  |  |  | CV (%) | 21.6693 | 21.6016 | 27.2099 | 8.8742 | [14 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
[22 empty] | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1.004 | 1.074 | 1.025 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1.0781 | 1.15 | 1.0997 |  |  |  | 17 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
|  |  |  | Referencia RD 1976/1999: DSE < 10 mGy | [19 empty] | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 18 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [6 empty] | 19 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  | 20 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [14 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.16402
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0628 | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1431 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15482
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0841 | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1648 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15728
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0773 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1584 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [16 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [14 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.16402
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0628 | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1431 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15482
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0841 | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1648 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151
Note on G25: Mo-Mo Mo-Rh Rh-Rh
Note on J23: Válido para grupo edad 40-64 años
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual
Note on G23: fisica1: fr dependiente de HVL
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on E7: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on D25: Espesor medido o indicado por el display.

## CálculoMamo2
Factor s
Estimación de Kerma en aire y dosis glandular media a la entrada del paciente | [23 empty] | W-Rh | 1.042
[24 empty] | Rh-Al | 1.044
Mamografías Proyección craneo-caudal
Fecha |  |  | 12/12//03 | [20 empty] | Factor c grupo edad 40 a 49 años | [8 empty] | Factor c grupo edad 50 a 64 años | [20 empty] | Valor de g
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" | [7 empty] | kVp set | kVpmed | [11 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c |  |  |  | Espesor | HVL (mm Al)
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | W/50 mm Rh |  | 58,9 mm |  | 1.96 | -0.00054 | 0.0403 | 0.042838 | -0.16604 | W-Rh |  | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 24 | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 |  |  | 2 | 2 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 |  |  |  | Rh/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  | 4.39 | -0.00113 | 0.0909 | 1.0743e-05 | -1.102 | Rh-Al |  | 2 | 2 | 0.473 | 0.509 | 0.543 | 0.573 | 0.587
[11 empty] | 25 | 24.9 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.903 | 0.906 | 0.911 | 0.915 | 0.918 |  |  | 3 | 3 | 0.931 | 0.933 | 0.937 | 0.94 | 0.741 |  |  |  | Mo/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  | 4.23 | -0.000775 | 0.0593 | #DIV/0! | -1.0544 | Mo-Al |  | 3 | 3 | 0.342 | 0.374 | 0.406 | 0.437 | 0.466
|  |  |  | W-Rh | Rh-Al | [5 empty] | 26 | 25.9 | [10 empty] | 4 | 4 | 0.945 | 0.947 | 0.948 | 0.952 | 0.955 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 0.261 | 0.289 | 0.318 | 0.346 | 0.374
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | [5 empty] | 27 | 27 | [10 empty] | 5 | 5 | 1.005 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |  |  | 5 | 5 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | 1.071 | 1.069 | [14 empty] | 5 | 4.5 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | [5 empty] | 28 | 28.1 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.074 | 1.074 | 1.071 | 1.068 | 1.066 |  |  | 6 | 6 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 |  |  |  | Factor de retrodispersión | [10 empty] | 6 | 5 | 0.209 | 0.232 | 0.258 | 0.287 | 0.31
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 29.6 | 24.6 | [5 empty] | 29 | 29.3 | [10 empty] | 7 | 7 | 1.141 | 1.138 | 1.135 | 1.13 | 1.127 |  |  | 7 | 7 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | 1.196 | 1.188 | [14 empty] | 7 | 6 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.54 | 0.56 | [5 empty] | 30 | 30.2 | [10 empty] | 8 | 8 | 1.206 | 1.205 | 1.199 | 1.19 | 1.183 |  |  | 8 | 8 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | 1.237 | 1.227 | [7 empty] | HVL | HVL 1 |  | HVL 2 | fr1 | fr2 | fr | 8 | 7 | 0.145 | 0.163 | 0.177 | 0.202 | 0.224
[11 empty] | 31 | 31.2 | [10 empty] | 9 | 9 | 1.254 | 1.248 | 1.244 | 1.235 | 1.225 |  |  | 9 | 9 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 |  |  |  |  | HVL | fr |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 9 | 8 | 0.126 | 0.14 | 0.154 | 0.175 | 0.195
Distancia foco-película (cm): |  |  |  |  | 66 |  | Película: | Fuji |  |  | 32 | 32.2 | [10 empty] | 10 | 10 | 1.279 | 1.275 | 1.272 | 1.262 | 1.251 |  |  | 10 | 10 | 1.29 | 1.286 | 1.283 | 1.272 | 1.261 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.07 | 1 | 0.51672 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 10 | 9 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357 | 0.1543 | 0.1723
Distancia película-mesa (cm): |  |  |  |  | 2 |  | Pantalla: | Fiji Fine |  |  | 33 | 33.1 | [10 empty] | 11 | 11 | 1.283 | 1.281 | 1.273 | 1.264 | 1.256 |  |  | 11 | 11 | 1.294 | 1.291 | 1.283 | 1.274 | 1.266 |  |  |  | 2 | 0.35 | 1.08 |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 11 | 10 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207 | 0.1375 | 0.154
Corrección espesor (cm): |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34 | 34 | [29 empty] | 3 | 0.4 | 1.09 | 2 | 0.51672 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 12 | 11 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088 | 0.124 | 0.1385
[42 empty] | 4 | 0.45 | 1.1 |  | Indice | 5 |  | 6
|  |  |  | DSE = | K·fr |  | DGM = | K·g·s·c | [33 empty] | 5 | 0.5 | 1.11 | 3 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol.
[42 empty] | 6 | 0.6 | 1.12 |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
Paciente | Edad | Espesor (cm) | KVps | mAs | Anodo/filtro |  |  | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) |  |  | HVL | Espesor corregido | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s | Fr |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  |  |  | 4 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.236
1 | 45 | 5 | 26 | 162 | W-Rh |  |  | 11.9426 | 13.2563 | 3.0528 |  |  | 0.51672 | 5.5 | 25.9 | 58.5 | 25.2287 | 1.0375 | 0.236 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
2 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | W-Rh |  |  | 11.6137 | 12.8912 | 2.9322 |  |  | 0.51672 | 5.6 | 25.9 | 58.4 | 25.2287 | 1.0442 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0375 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1095 |  |  |  | 5 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
3 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | W-Rh |  |  | 5.2013 | 5.7734 | 1.4903 |  |  | 0.539 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.9816 | 0.2796 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
4 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 0.49749 | 0.45 |  | 0.5 | 1.1 | 1.11 | 1.1095 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
5 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Rh-Al |  |  | 5.7094 | 6.3375 | 1.5212 |  |  | 0.5285 | 5.7 | 27 | 58.3 | 20.6444 | 1.1233 | 0.2272 | 1.044 | 1.11 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
6 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Rh-Al |  |  | 4.0671 | 4.5125 | 1.1958 |  |  | 0.49749 | 4.4 | 25.9 | 59.6 | 17.1989 | 0.97037 | 0.29022 | 1.044 | 1.1095 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 7 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2796
7 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Rh-Al |  |  | 4.6016 | 5.1077 | 1.3185 |  |  | 0.55725 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 24.6 | 0.9816 | 0.2796 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
8 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Al |  |  | 7.2543 | 8.0523 | 1.9917 |  |  | 0.55725 | 4.9 | 28.1 | 59.1 | 24.6 | 0.9984 | 0.2634 | 1.044 | 1.11 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9816 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.045 |  |  |  | 8 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
9 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 8.9956 | 9.9851 | 2.3544 |  |  | 0.55725 | 5.3 | 28.1 | 58.7 | 24.6 | 1.0241 | 0.2448 | 1.044 | 1.11 |  |  | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
10 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 9 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
11 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Rh-Al |  |  | 6.4326 | 7.1402 | 1.7801 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
12 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Rh-Al |  |  | 8.4246 | 9.3513 | 2.0725 |  |  | 0.55725 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 24.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 10 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2272
13 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 9.2459 | 10.2629 | 2.1871 |  |  | 0.55725 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 24.6 | 1.0774 | 0.2103 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
14 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Rh-Al |  |  | 8.0784 | 8.9671 | 2.1807 |  |  | 0.55725 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 24.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0509 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1233 |  |  |  | 11 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4
15 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | W-Rh |  |  | 11.7907 | 13.0877 | 3.0136 |  |  | 0.539 | 6 | 28.1 | 58 | 29.6 | 1.144 | 0.214 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 6 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 0.31654 | 0.28364 | 0.29022
16 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | W-Rh |  |  | 8.5288 | 9.467 | 2.3602 |  |  | 0.5284 | 5.4 | 27 | 58.6 | 27.3716 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [6 empty] | 12 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.289 | 0.258 |  | 0.318 | 0.285
17 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937 |  |  | 0.539 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 0.94795 | 1.004 | 0.97037 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 1 | 1.0752 | 1.0301 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
18 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | W-Rh |  |  | 11.1251 | 12.3489 | 2.6316 |  |  | 0.539 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0774 | 0.2103 | 1.044 | 1.11 |  |  | 0.947 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.078 |  | 1 | 1.075 | [6 empty] | 13 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2796
19 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | W-Rh |  |  | 9.7204 | 10.7896 | 2.6239 |  |  | 0.539 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
20 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | W-Rh |  |  | 9.8072 | 10.886 | 2.6473 |  |  | 0.539 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9816 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.045 |  |  |  | 14 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
21 | 45 | 5 | 26 | 162 | W-Rh |  |  | 11.9426 | 13.2563 | 3.0528
22 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | W-Rh |  |  | 11.6137 | 12.8912 | 2.9322
23 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | W-Rh |  |  | 5.2013 | 5.7734 | 1.4903
24 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965
25 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Rh-Al |  |  | 5.7094 | 6.3375 | 1.5212
26 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Rh-Al |  |  | 4.0671 | 4.5125 | 1.1958
27 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Rh-Al |  |  | 4.6016 | 5.1077 | 1.3185
28 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Al |  |  | 7.2543 | 8.0523 | 1.9917
29 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 8.9956 | 9.9851 | 2.3544
30 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965
31 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Rh-Al |  |  | 6.4326 | 7.1402 | 1.7801
32 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Rh-Al |  |  | 8.4246 | 9.3513 | 2.0725
33 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 9.2459 | 10.2629 | 2.1871
34 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Rh-Al |  |  | 8.0784 | 8.9671 | 2.1807
35 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | W-Rh |  |  | 11.7907 | 13.0877 | 3.0136
36 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | W-Rh |  |  | 8.5288 | 9.467 | 2.3602
37 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937
38 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | W-Rh |  |  | 11.1251 | 12.3489 | 2.6316
39 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | W-Rh |  |  | 9.7204 | 10.7896 | 2.6239
40 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | W-Rh |  |  | 9.8072 | 10.886 | 2.6473
41 | 45 | 5 | 26 | 162 | W-Rh |  |  | 11.9426 | 13.2563 | 3.0528
42 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | W-Rh |  |  | 11.6137 | 12.8912 | 2.9322
43 | 44 | 4.1 | 28 | 70 | W-Rh |  |  | 5.8724 | 6.5184 | 1.6826
44 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965
45 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Rh-Al |  |  | 5.7094 | 6.3375 | 1.5212
46 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Rh-Al |  |  | 4.0671 | 4.5125 | 1.1958
47 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Rh-Al |  |  | 4.6016 | 5.1077 | 1.3185
48 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Al |  |  | 7.2543 | 8.0523 | 1.9917
49 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 8.9956 | 9.9851 | 2.3544
50 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965
51 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Rh-Al |  |  | 6.4326 | 7.1402 | 1.7801
52 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Rh-Al |  |  | 8.4246 | 9.3513 | 2.0725
53 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 9.2459 | 10.2629 | 2.1871
54 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Rh-Al |  |  | 8.0784 | 8.9671 | 2.1807
55 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | W-Rh |  |  | 11.7907 | 13.0877 | 3.0136
56 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | W-Rh |  |  | 8.5288 | 9.467 | 2.3602
57 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937
58 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937
59 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937
60 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937
|  | Medias | 27.45 | 112.55 | [19 empty] | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2634
[23 empty] | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 15 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
[5 empty] | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) | Espesor mama corregido (cm) | [13 empty] | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9984 | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.0675 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Media | 8.3263 | 9.2421 | 2.1782 | 5.44 | [15 empty] | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [6 empty] | 16 | 0.5284 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2448
|  |  |  | CV (%) | 28.1812 | 28.1836 | 24.5132 | 8.8742 | [14 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0241 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.0957 |  |  |  | 17 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Referencia RD 1976/1999: DSE < 10 mGy | [19 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 18 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 19 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  | 20 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.2103
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.0774 | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.15 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.214
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.071 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.144 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.2103
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.0774 | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.15 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144
Note on G25: W-Rh Rh-Al
Note on J23: Válido para grupo edad 40-64 años
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual
Note on G23: fisica1: fr dependiente de HVL
Note on G20: Entre la posición de la película dentro del chasis y la mesa donde se apoya la mama.
Note on G21: Espesor real-espesor indicado en el display del mamógrafo (si éste no indica el valor correcto)
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on E7: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on D25: Espesor medido o indicado por el display.

## CálculoMamo2 (2) (hidden)
Factor s
Estimación de Kerma en aire y dosis glandular media a la entrada del paciente | [23 empty] | W-Rh | 1.042
[24 empty] | Rh-Al | 1.044
Mamografías Proyección craneo-caudal
Fecha |  |  | 12/12//03 | [20 empty] | Factor c grupo edad 40 a 49 años | [8 empty] | Factor c grupo edad 50 a 64 años | [20 empty] | Valor de g
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" | [7 empty] | kVp set | kVpmed | [11 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c |  |  |  | Espesor | HVL (mm Al)
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | W/50 mm Rh |  | 58,9 mm |  | 1.96 | -0.00054 | 0.0403 | 0.042838 | -0.16604 | W-Rh |  | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 24 | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 |  |  | 2 | 2 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 |  |  |  | Rh/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  | 4.39 | -0.00113 | 0.0909 | 1.0743e-05 | -1.102 | Rh-Al |  | 2 | 2 | 0.473 | 0.509 | 0.543 | 0.573 | 0.587
[11 empty] | 25 | 24.9 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.903 | 0.906 | 0.911 | 0.915 | 0.918 |  |  | 3 | 3 | 0.931 | 0.933 | 0.937 | 0.94 | 0.741 |  |  |  | Mo/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  | 4.23 | -0.000775 | 0.0593 | #DIV/0! | -1.0544 | Mo-Al |  | 3 | 3 | 0.342 | 0.374 | 0.406 | 0.437 | 0.466
|  |  |  | W-Rh | Rh-Al | [5 empty] | 26 | 25.9 | [10 empty] | 4 | 4 | 0.945 | 0.947 | 0.948 | 0.952 | 0.955 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 0.261 | 0.289 | 0.318 | 0.346 | 0.374
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | [5 empty] | 27 | 27 | [10 empty] | 5 | 5 | 1.005 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |  |  | 5 | 5 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | 1.071 | 1.069 | [14 empty] | 5 | 4.5 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | [5 empty] | 28 | 28.1 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.074 | 1.074 | 1.071 | 1.068 | 1.066 |  |  | 6 | 6 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 |  |  |  | Factor de retrodispersión | [10 empty] | 6 | 5 | 0.209 | 0.232 | 0.258 | 0.287 | 0.31
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 29.6 | 24.6 | [5 empty] | 29 | 29.3 | [10 empty] | 7 | 7 | 1.141 | 1.138 | 1.135 | 1.13 | 1.127 |  |  | 7 | 7 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | 1.196 | 1.188 | [14 empty] | 7 | 6 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.54 | 0.56 | [5 empty] | 30 | 30.2 | [10 empty] | 8 | 8 | 1.206 | 1.205 | 1.199 | 1.19 | 1.183 |  |  | 8 | 8 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | 1.237 | 1.227 | [7 empty] | HVL | HVL 1 |  | HVL 2 | fr1 | fr2 | fr | 8 | 7 | 0.145 | 0.163 | 0.177 | 0.202 | 0.224
[11 empty] | 31 | 31.2 | [10 empty] | 9 | 9 | 1.254 | 1.248 | 1.244 | 1.235 | 1.225 |  |  | 9 | 9 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 |  |  |  |  | HVL | fr |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 9 | 8 | 0.126 | 0.14 | 0.154 | 0.175 | 0.195
Distancia foco-película (cm): |  |  |  |  | 66 |  | Película: | Fuji |  |  | 32 | 32.2 | [10 empty] | 10 | 10 | 1.279 | 1.275 | 1.272 | 1.262 | 1.251 |  |  | 10 | 10 | 1.29 | 1.286 | 1.283 | 1.272 | 1.261 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.07 | 1 | 0.51672 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 10 | 9 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357 | 0.1543 | 0.1723
Distancia película-mesa (cm): |  |  |  |  | 2 |  | Pantalla: | Fiji Fine |  |  | 33 | 33.1 | [10 empty] | 11 | 11 | 1.283 | 1.281 | 1.273 | 1.264 | 1.256 |  |  | 11 | 11 | 1.294 | 1.291 | 1.283 | 1.274 | 1.266 |  |  |  | 2 | 0.35 | 1.08 |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 11 | 10 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207 | 0.1375 | 0.154
Corrección espesor (cm): |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34 | 34 | [29 empty] | 3 | 0.4 | 1.09 | 2 | 0.51672 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 12 | 11 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088 | 0.124 | 0.1385
[42 empty] | 4 | 0.45 | 1.1 |  | Indice | 5 |  | 6
|  |  |  | DSE = | K·fr |  | DGM = | K·g·s·c | [33 empty] | 5 | 0.5 | 1.11 | 3 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol.
[42 empty] | 6 | 0.6 | 1.12 |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
Paciente | Edad | Espesor (cm) | KVps | mAs | Anodo/filtro |  |  | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) |  |  | HVL | Espesor corregido | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s | Fr |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  |  |  | 4 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.236
1 | 45 | 5 | 26 | 162 | W-Rh |  |  | 11.9426 | 13.2563 | 3.0528 |  |  | 0.51672 | 5.5 | 25.9 | 58.5 | 25.2287 | 1.0375 | 0.236 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
2 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | W-Rh |  |  | 11.6137 | 12.8912 | 2.9322 |  |  | 0.51672 | 5.6 | 25.9 | 58.4 | 25.2287 | 1.0442 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0375 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1095 |  |  |  | 5 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
3 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | W-Rh |  |  | 5.2013 | 5.7734 | 1.4903 |  |  | 0.539 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.9816 | 0.2796 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
4 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 0.49749 | 0.45 |  | 0.5 | 1.1 | 1.11 | 1.1095 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
5 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Rh-Al |  |  | 5.7094 | 6.3375 | 1.5212 |  |  | 0.5285 | 5.7 | 27 | 58.3 | 20.6444 | 1.1233 | 0.2272 | 1.044 | 1.11 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
6 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Rh-Al |  |  | 4.0671 | 4.5125 | 1.1958 |  |  | 0.49749 | 4.4 | 25.9 | 59.6 | 17.1989 | 0.97037 | 0.29022 | 1.044 | 1.1095 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 7 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2796
7 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Rh-Al |  |  | 4.6016 | 5.1077 | 1.3185 |  |  | 0.55725 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 24.6 | 0.9816 | 0.2796 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
8 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Al |  |  | 7.2543 | 8.0523 | 1.9917 |  |  | 0.55725 | 4.9 | 28.1 | 59.1 | 24.6 | 0.9984 | 0.2634 | 1.044 | 1.11 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9816 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.045 |  |  |  | 8 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
9 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 8.9956 | 9.9851 | 2.3544 |  |  | 0.55725 | 5.3 | 28.1 | 58.7 | 24.6 | 1.0241 | 0.2448 | 1.044 | 1.11 |  |  | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
10 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 9 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
11 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Rh-Al |  |  | 6.4326 | 7.1402 | 1.7801 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
12 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Rh-Al |  |  | 8.4246 | 9.3513 | 2.0725 |  |  | 0.55725 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 24.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 10 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2272
13 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 9.2459 | 10.2629 | 2.1871 |  |  | 0.55725 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 24.6 | 1.0774 | 0.2103 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
14 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Rh-Al |  |  | 8.0784 | 8.9671 | 2.1807 |  |  | 0.55725 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 24.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0509 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1233 |  |  |  | 11 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4
15 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | W-Rh |  |  | 11.7907 | 13.0877 | 3.0136 |  |  | 0.539 | 6 | 28.1 | 58 | 29.6 | 1.144 | 0.214 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 6 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 0.31654 | 0.28364 | 0.29022
16 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | W-Rh |  |  | 8.5288 | 9.467 | 2.3602 |  |  | 0.5284 | 5.4 | 27 | 58.6 | 27.3716 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [6 empty] | 12 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.289 | 0.258 |  | 0.318 | 0.285
17 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937 |  |  | 0.539 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 0.94795 | 1.004 | 0.97037 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 1 | 1.0752 | 1.0301 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
18 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | W-Rh |  |  | 11.1251 | 12.3489 | 2.6316 |  |  | 0.539 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0774 | 0.2103 | 1.044 | 1.11 |  |  | 0.947 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.078 |  | 1 | 1.075 | [6 empty] | 13 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2796
19 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | W-Rh |  |  | 9.7204 | 10.7896 | 2.6239 |  |  | 0.539 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
20 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | W-Rh |  |  | 9.8072 | 10.886 | 2.6473 |  |  | 0.539 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9816 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.045 |  |  |  | 14 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
|  | Medias | 27.45 | 112.55 | [19 empty] | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2634
[23 empty] | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 15 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
[5 empty] | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) | Espesor mama corregido (cm) | [13 empty] | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9984 | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.0675 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Media | 8.3192 | 9.2342 | 2.182 | 5.44 | [15 empty] | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [6 empty] | 16 | 0.5284 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2448
|  |  |  | CV (%) | 28.9544 | 28.9568 | 25.3014 | 8.8742 | [14 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0241 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.0957 |  |  |  | 17 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Referencia RD 1976/1999: DSE < 10 mGy | [19 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 18 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 19 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  | 20 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.2103
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.0774 | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.15 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.214
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.071 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.144 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.2103
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.0774 | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.15 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144
Note on G25: W-Rh Rh-Al
Note on J23: Válido para grupo edad 40-64 años
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual
Note on G23: fisica1: fr dependiente de HVL
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on E7: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on D25: Espesor medido o indicado por el display.

## CálculoMamo2 (3) (hidden)
Factor s
Estimación de Kerma en aire y dosis glandular media a la entrada del paciente | [23 empty] | W-Rh | 1.042
[24 empty] | Rh-Al | 1.044
Mamografías Proyección craneo-caudal
Fecha |  |  | 12/12//03 | [20 empty] | Factor c grupo edad 40 a 49 años | [8 empty] | Factor c grupo edad 50 a 64 años | [20 empty] | Valor de g
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" | [7 empty] | kVp set | kVpmed | [11 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c |  |  |  | Espesor | HVL (mm Al)
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | W/50 mm Rh |  | 58,9 mm |  | 1.96 | -0.00054 | 0.0403 | 0.042838 | -0.16604 | W-Rh |  | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 24 | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 |  |  | 2 | 2 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 |  |  |  | Rh/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  | 4.39 | -0.00113 | 0.0909 | 1.0743e-05 | -1.102 | Rh-Al |  | 2 | 2 | 0.473 | 0.509 | 0.543 | 0.573 | 0.587
[11 empty] | 25 | 24.9 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.903 | 0.906 | 0.911 | 0.915 | 0.918 |  |  | 3 | 3 | 0.931 | 0.933 | 0.937 | 0.94 | 0.741 |  |  |  | Mo/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  | 4.23 | -0.000775 | 0.0593 | #DIV/0! | -1.0544 | Mo-Al |  | 3 | 3 | 0.342 | 0.374 | 0.406 | 0.437 | 0.466
|  |  |  | W-Rh | Rh-Al | [5 empty] | 26 | 25.9 | [10 empty] | 4 | 4 | 0.945 | 0.947 | 0.948 | 0.952 | 0.955 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 0.261 | 0.289 | 0.318 | 0.346 | 0.374
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | [5 empty] | 27 | 27 | [10 empty] | 5 | 5 | 1.005 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |  |  | 5 | 5 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | 1.071 | 1.069 | [14 empty] | 5 | 4.5 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | [5 empty] | 28 | 28.1 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.074 | 1.074 | 1.071 | 1.068 | 1.066 |  |  | 6 | 6 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 |  |  |  | Factor de retrodispersión | [10 empty] | 6 | 5 | 0.209 | 0.232 | 0.258 | 0.287 | 0.31
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 29.6 | 24.6 | [5 empty] | 29 | 29.3 | [10 empty] | 7 | 7 | 1.141 | 1.138 | 1.135 | 1.13 | 1.127 |  |  | 7 | 7 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | 1.196 | 1.188 | [14 empty] | 7 | 6 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.54 | 0.56 | [5 empty] | 30 | 30.2 | [10 empty] | 8 | 8 | 1.206 | 1.205 | 1.199 | 1.19 | 1.183 |  |  | 8 | 8 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | 1.237 | 1.227 | [7 empty] | HVL | HVL 1 |  | HVL 2 | fr1 | fr2 | fr | 8 | 7 | 0.145 | 0.163 | 0.177 | 0.202 | 0.224
[11 empty] | 31 | 31.2 | [10 empty] | 9 | 9 | 1.254 | 1.248 | 1.244 | 1.235 | 1.225 |  |  | 9 | 9 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 |  |  |  |  | HVL | fr |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 9 | 8 | 0.126 | 0.14 | 0.154 | 0.175 | 0.195
Distancia foco-película (cm): |  |  |  |  | 66 |  | Película: | Fuji |  |  | 32 | 32.2 | [10 empty] | 10 | 10 | 1.279 | 1.275 | 1.272 | 1.262 | 1.251 |  |  | 10 | 10 | 1.29 | 1.286 | 1.283 | 1.272 | 1.261 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.07 | 1 | 0.51672 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 10 | 9 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357 | 0.1543 | 0.1723
Distancia película-mesa (cm): |  |  |  |  | 2 |  | Pantalla: | Fiji Fine |  |  | 33 | 33.1 | [10 empty] | 11 | 11 | 1.283 | 1.281 | 1.273 | 1.264 | 1.256 |  |  | 11 | 11 | 1.294 | 1.291 | 1.283 | 1.274 | 1.266 |  |  |  | 2 | 0.35 | 1.08 |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 11 | 10 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207 | 0.1375 | 0.154
Corrección espesor (cm): |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34 | 34 | [29 empty] | 3 | 0.4 | 1.09 | 2 | 0.51672 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 12 | 11 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088 | 0.124 | 0.1385
[42 empty] | 4 | 0.45 | 1.1 |  | Indice | 5 |  | 6
|  |  |  | DSE = | K·fr |  | DGM = | K·g·s·c | [33 empty] | 5 | 0.5 | 1.11 | 3 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol.
[42 empty] | 6 | 0.6 | 1.12 |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
Paciente | Edad | Espesor (cm) | KVps | mAs | Anodo/filtro |  |  | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) |  |  | HVL | Espesor corregido | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s | Fr |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  |  |  | 4 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.236
1 | 45 | 5 | 26 | 162 | W-Rh |  |  | 11.9426 | 13.2563 | 3.0528 |  |  | 0.51672 | 5.5 | 25.9 | 58.5 | 25.2287 | 1.0375 | 0.236 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
2 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | W-Rh |  |  | 11.6137 | 12.8912 | 2.9322 |  |  | 0.51672 | 5.6 | 25.9 | 58.4 | 25.2287 | 1.0442 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0375 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1095 |  |  |  | 5 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
3 | 44 | 4.1 | 28 | 70 | W-Rh |  |  | 5.8724 | 6.5184 | 1.6826 |  |  | 0.539 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.9816 | 0.2796 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
4 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 0.49749 | 0.45 |  | 0.5 | 1.1 | 1.11 | 1.1095 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
5 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Rh-Al |  |  | 5.7094 | 6.3375 | 1.5212 |  |  | 0.5285 | 5.7 | 27 | 58.3 | 20.6444 | 1.1233 | 0.2272 | 1.044 | 1.11 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
6 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Rh-Al |  |  | 4.0671 | 4.5125 | 1.1958 |  |  | 0.49749 | 4.4 | 25.9 | 59.6 | 17.1989 | 0.97037 | 0.29022 | 1.044 | 1.1095 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 7 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2796
7 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Rh-Al |  |  | 4.6016 | 5.1077 | 1.3185 |  |  | 0.55725 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 24.6 | 0.9816 | 0.2796 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
8 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Al |  |  | 7.2543 | 8.0523 | 1.9917 |  |  | 0.55725 | 4.9 | 28.1 | 59.1 | 24.6 | 0.9984 | 0.2634 | 1.044 | 1.11 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9816 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.045 |  |  |  | 8 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
9 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 8.9956 | 9.9851 | 2.3544 |  |  | 0.55725 | 5.3 | 28.1 | 58.7 | 24.6 | 1.0241 | 0.2448 | 1.044 | 1.11 |  |  | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
10 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 9 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
11 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Rh-Al |  |  | 6.4326 | 7.1402 | 1.7801 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
12 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Rh-Al |  |  | 8.4246 | 9.3513 | 2.0725 |  |  | 0.55725 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 24.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 10 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2272
13 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 9.2459 | 10.2629 | 2.1871 |  |  | 0.55725 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 24.6 | 1.0774 | 0.2103 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
14 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Rh-Al |  |  | 8.0784 | 8.9671 | 2.1807 |  |  | 0.55725 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 24.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0509 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1233 |  |  |  | 11 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4
15 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | W-Rh |  |  | 11.7907 | 13.0877 | 3.0136 |  |  | 0.539 | 6 | 28.1 | 58 | 29.6 | 1.144 | 0.214 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 6 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 0.31654 | 0.28364 | 0.29022
16 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | W-Rh |  |  | 8.5288 | 9.467 | 2.3602 |  |  | 0.5284 | 5.4 | 27 | 58.6 | 27.3716 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [6 empty] | 12 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.289 | 0.258 |  | 0.318 | 0.285
17 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937 |  |  | 0.539 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 0.94795 | 1.004 | 0.97037 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 1 | 1.0752 | 1.0301 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
18 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937 |  |  | 0.539 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 |  |  | 0.947 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.078 |  | 1 | 1.075 | [6 empty] | 13 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2796
19 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937 |  |  | 0.539 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
20 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4937 |  |  | 0.539 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9816 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.045 |  |  |  | 14 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
|  | Medias | 27.45 | 112.8 | [19 empty] | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2634
[23 empty] | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 15 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
[5 empty] | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) | Espesor mama corregido (cm) | [13 empty] | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9984 | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.0675 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Media | 8.3406 | 9.258 | 2.1706 | 5.445 | [15 empty] | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [6 empty] | 16 | 0.5284 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2448
|  |  |  | CV (%) | 28.0988 | 28.1012 | 24.1876 | 8.7669 | [14 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0241 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.0957 |  |  |  | 17 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Referencia RD 1976/1999: DSE < 10 mGy | [19 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 18 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 19 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  | 20 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.2103
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.0774 | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.15 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.214
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.071 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.144 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 18 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 18 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 18 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 19 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 19 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 19 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 20 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 20 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 20 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144
Note on G25: W-Rh Rh-Al
Note on J23: Válido para grupo edad 40-64 años
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual
Note on G23: fisica1: fr dependiente de HVL
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on E7: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on D25: Espesor medido o indicado por el display.

## dosimetría PMMA1
Estimación dosis para maniquí PMMA en mamografía
[11 empty] | Factor s |  |  | ánodo/filtro |  |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c
[11 empty] | Mo-Mo | 1 |  |  | Mo/30 mm Mo |  | 36,1 mm |  | 3.06 | -0.000326 | 0.0273 | 0.0010662 | -0.13672 | Mo-Mo
Fecha |  |  | 12/12//03 | [7 empty] | Mo-Rh | 1.017 |  |  | Mo/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.24 | -0.000624 | 0.0445 | 0.00047602 | -0.32773 | Mo-Rh
[11 empty] | Rh-Rh | 1.061 |  |  | Rh/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.03 | -0.000514 | 0.0425 | 0.00093951 | -0.33839 | Rh-Rh
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | Factor c PMMA | [10 empty] | Valor de g PMMA
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[9 empty] | kVp set | kVpmed | Espesor | HVL (mm Al) | [9 empty] | Valor de g PMMA 1: Espesor; Valor de g PMMA 2: HVL (mm Al)
[9 empty] | 23 | 23 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | PMMA | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
[9 empty] | 24 | 24 | 2 | 0.889 | 0.895 | 0.903 | 0.908 | 0.912 | 0.917 | 0.921 |  |  |  | 2 | 0.329 | 0.378 | 0.421 | 0.46 | 0.496 | 0.529 | 0.559 | 0.585
[9 empty] | 25 | 25 | 3 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.949 | 0.952 | 0.953 |  |  |  | 3 | 0.222 | 0.261 | 0.294 | 0.326 | 0.357 | 0.388 | 0.419 | 0.448
|  |  |  | Mo-Mo | Mo-Rh | Rh-Rh |  |  | 26 | 26 | 4 | 1.043 | 1.041 | 1.04 | 1.039 | 1.037 | 1.035 | 1.034 |  |  |  | 4 | 0.155 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 27 | 27 | 4.5 | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.099 | 1.096 | 1.091 | 1.088 |  |  |  | 4.5 | 0.13 | 0.155 | 0.177 | 0.198 | 0.22 | 0.245 | 0.272 | 0.295
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | 28.1 |  |  | 28 | 28 | 5 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 |  |  |  | 5 | 0.112 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 28.9 | 23.52 | 23.04 |  |  | 29 | 29 | 6 | 1.254 | 1.245 | 1.235 | 1.231 | 1.225 | 1.217 | 1.207 |  |  |  | 6 | 0.088 | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.152 | 0.166 | 0.189 | 0.21
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.373 | 0.43 | 0.45 |  |  | 30 | 30 | 7 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 |  |  |  | 7 |  | 0.086 | 0.098 | 0.111 | 0.123 | 0.136 | 0.154 | 0.172
[9 empty] | 31 | 31
Distancia foco-mesa(cm): |  |  |  | 63.7 |  |  | Película: | Fuji | 32 | 32
[7 empty] | Pantalla: | Fiji Fine | 33 | 33
DGM = | K·c.g·s | [7 empty] | 34 | 34
[12 empty] | Interpolación c | [9 empty] | Valor de g PMMA 1: Interpolación g
Espesor (cm) | KVps | Anodo / filtro | mAs |  |  |  | KASE (mGy) | DGM (mGy) |  |  |  | Indices |  | HVL1 | HVL2 | c1 | c2 |  |  |  |  | Indices |  | HVL1 | HVL2 | g1 | g2 |  |  | HVL | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s
2 | 25 | Mo-Mo | 17 |  |  |  | 0.90247 | 0.33415 |  |  |  | 2 | 3 | 0.3 | 0.35 | 0.889 | 0.895 |  |  |  |  | 3 | 4 | 0.3 | 0.35 | 0.378 | 0.421 |  |  | 0.34203 | 25 | 61.7 | 20.2094 | 0.89404 | 0.41415 | 1
3 | 26 | Mo-Mo | 30 |  |  |  | 1.8553 | 0.51746 |  |  |  | 3 | 4 | 0.35 | 0.4 | 0.943 | 0.945 |  |  |  |  | 4 | 5 | 0.35 | 0.4 | 0.294 | 0.326 |  |  | 0.35271 | 26 | 60.7 | 22.7864 | 0.94311 | 0.29573 | 1
4 | 28 | Mo-Mo | 42 |  |  |  | 3.3687 | 0.76629 |  |  |  | 3 | 4 | 0.35 | 0.4 | 1.041 | 1.04 |  |  |  |  | 4 | 5 | 0.35 | 0.4 | 0.208 | 0.232 |  |  | 0.3721 | 28 | 59.7 | 28.5864 | 1.0406 | 0.21861 | 1
4.5 | 27 | Mo-Rh | 58 |  |  |  | 3.42 | 0.78994 |  |  |  | 4 | 5 | 0.4 | 0.45 | 1.102 | 1.099 |  |  |  |  | 5 | 6 | 0.4 | 0.45 | 0.198 | 0.22 |  |  | 0.41887 | 27 | 59.2 | 20.6656 | 1.1009 | 0.2063 | 1.017
5 | 27 | Mo-Rh | 84 |  |  |  | 5.0379 | 1.0585 |  |  |  | 4 | 5 | 0.4 | 0.45 | 1.151 | 1.15 |  |  |  |  | 5 | 6 | 0.4 | 0.45 | 0.172 | 0.192 |  |  | 0.41887 | 27 | 58.7 | 20.6656 | 1.1506 | 0.17955 | 1.017
6 | 31 | Mo-Rh | 48 |  |  |  | 4.6615 | 0.89031 |  |  |  | 5 | 6 | 0.45 | 0.5 | 1.231 | 1.225 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0.45 | 0.5 | 0.152 | 0.166 |  |  | 0.4521 | 31 | 57.7 | 32.3326 | 1.2307 | 0.15259 | 1.017
7 | 32 | Mo-Rh | 84 |  |  |  | 9.3633 | 1.5155 |  |  |  | 5 | 6 | 0.45 | 0.5 | 1.275 | 1.27 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0.45 | 0.5 | 0.123 | 0.136 |  |  | 0.45729 | 32 | 56.7 | 35.8356 | 1.2743 | 0.1249 | 1.017
En el apéndice 1 de The European Protocol for the Quality Control of the physical and technical aspects of mammography screening (Addendum on digital Mammography) se describen los métodos para el cálculo de la DGM de la mama clínica y de la mama estándar con simuladores de PMMA para la mamografía digital. DGM = K.g.c.s donde K es el KASE medido para cada exposición y g se obtiene de la tabla correspondiente, s es el factor de corrección en función de la combinación ánodo-filtro y c es el factor de corrección en función de la composición glandular de la mama que se obtendrá de las tablas correspondientes que dependen de CHR y espesor de la mama para cada grupo de edad de pacientes.
La misma ecuación propone en el caso de la estimación de la DGM de la mama estándar con maniquíes de PMMA, pero en este caso el factor g se obtendrá de otra tabla (diferente de la utilizada para mama clínica), el factor c de otra tabla (aplicable para simular mama estándar de pacientes entre 50 y 64 años) y el factor s de la misma tabla que el caso de pacientes.
Note on D25: Mo-Mo Mo-Rh Rh-Rh
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual
Note on F17: HCUZ: Introducir valores medidos en el QC anual
Note on E4: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar

## dosimetría PMMA 2
Estimación dosis para maniquí PMMA en mamografía
[10 empty] | Factor s |  |  | ánodo/filtro |  |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c
[10 empty] | W-Rh | 1.042 |  | W/50 mm Rh |  | 58,9 mm |  |  | 1.96 | -0.00054 | 0.0403 | 0.041825 | -0.16604 | W-Rh
Fecha |  |  | 12/12//03 | [6 empty] | Rh-Al | 1.044 |  | Rh/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  |  | 4.39 | -0.00113 | 0.0909 | 1.0271e-05 | -1.102 | Rh-Al
[13 empty] | Mo/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  |  | 4.23 | -0.000775 | 0.0593 | #DIV/0! | -1.0544 | Mo-Al
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [6 empty] | Factor c PMMA | [10 empty] | Valor de g PMMA
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[8 empty] | kVp set | kVpmed | Espesor | HVL (mm Al) | [9 empty] | Valor de g PMMA 1: Espesor; Valor de g PMMA 2: HVL (mm Al)
[8 empty] | 23 | 23 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | PMMA | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
[8 empty] | 24 | 24 | 2 | 0.889 | 0.895 | 0.903 | 0.908 | 0.912 | 0.917 | 0.921 |  |  |  | 2 | 0.329 | 0.378 | 0.421 | 0.46 | 0.496 | 0.529 | 0.559 | 0.585
[8 empty] | 25 | 25 | 3 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.949 | 0.952 | 0.953 |  |  |  | 3 | 0.222 | 0.261 | 0.294 | 0.326 | 0.357 | 0.388 | 0.419 | 0.448
|  |  |  | W-Rh | Rh-Al |  |  | 26 | 26 | 4 | 1.043 | 1.041 | 1.04 | 1.039 | 1.037 | 1.035 | 1.034 |  |  |  | 4 | 0.155 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 27 | 27 | 4.5 | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.099 | 1.096 | 1.091 | 1.088 |  |  |  | 4.5 | 0.13 | 0.155 | 0.177 | 0.198 | 0.22 | 0.245 | 0.272 | 0.295
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 |  |  | 28 | 28 | 5 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 |  |  |  | 5 | 0.112 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 28.9 | 23.52 |  |  | 29 | 29 | 6 | 1.254 | 1.245 | 1.235 | 1.231 | 1.225 | 1.217 | 1.207 |  |  |  | 6 | 0.088 | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.152 | 0.166 | 0.189 | 0.21
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.54 | 0.56 |  |  | 30 | 30 | 7 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 |  |  |  | 7 |  | 0.086 | 0.098 | 0.111 | 0.123 | 0.136 | 0.154 | 0.172
[8 empty] | 31 | 31
Distancia foco-mesa(cm): |  |  |  | 63.7 |  | Película: | Fuji | 32 | 32
[6 empty] | Pantalla: | Fuji Fine | 33 | 33
DGM = | K·c.g·s | [6 empty] | 34 | 34
[11 empty] | Interpolación c | [9 empty] | Valor de g PMMA 1: Interpolación g
Espesor (cm) | KVps | Anodo / filtro | mAs |  |  | KASE (mGy) | DGM (mGy) |  |  |  | Indices |  | HVL1 | HVL2 | c1 | c2 |  |  |  |  | Indices |  | HVL1 | HVL2 | g1 | g2 |  |  | HVL | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s
2 | 25 | W-Rh | 17 |  |  | 1.0263 | 0.51947 |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 0.55 | 0.912 | 0.917 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.5 | 0.55 | 0.529 | 0.559 |  |  | 0.50396 | 25 | 61.7 | 22.9824 | 0.9124 | 0.53138 | 1.044
3 | 26 | W-Rh | 30 |  |  | 2.0208 | 0.79842 |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 0.55 | 0.949 | 0.952 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.5 | 0.55 | 0.388 | 0.419 |  |  | 0.51672 | 26 | 60.7 | 24.8188 | 0.95 | 0.39837 | 1.044
4 | 28 | Rh-Al | 42 |  |  | 2.7286 | 0.92878 |  |  |  | 7 | 8 | 0.55 | 0.6 | 1.035 | 1.034 |  |  |  |  | 8 | 9 | 0.55 | 0.6 | 0.311 | 0.339 |  |  | 0.55725 | 28 | 59.7 | 23.1548 | 1.0349 | 0.31506 | 1.044
4.5 | 27 | Rh-Al | 58 |  |  | 3.2665 | 0.97072 |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 0.55 | 1.096 | 1.091 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.5 | 0.55 | 0.245 | 0.272 |  |  | 0.5285 | 27 | 59.2 | 19.738 | 1.0932 | 0.26039 | 1.044
5 | 27 | Rh-Al | 84 |  |  | 4.8118 | 1.2987 |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.139 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.236 |  |  | 0.5285 | 27 | 58.7 | 19.738 | 1.1412 | 0.22654 | 1.044
6 | 26 | Rh-Al | 48 |  |  | 2.4112 | 0.50986 |  |  |  | 5 | 6 | 0.45 | 0.5 | 1.231 | 1.225 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0.45 | 0.5 | 0.152 | 0.166 |  |  | 0.49749 | 26 | 57.7 | 16.7244 | 1.2253 | 0.1653 | 1.044
7 | 28 | Rh-Al | 84 |  |  | 6.05 | 1.2448 |  |  |  | 7 | 8 | 0.55 | 0.6 | 1.26 | 1.249 |  |  |  |  | 8 | 9 | 0.55 | 0.6 | 0.154 | 0.172 |  |  | 0.55725 | 28 | 56.7 | 23.1548 | 1.2584 | 0.15661 | 1.044
En el apéndice 1 de The European Protocol for the Quality Control of the physical and technical aspects of mammography screening (Addendum on digital Mammography) se describen los métodos para el cálculo de la DGM de la mama clínica y de la mama estándar con simuladores de PMMA para la mamografía digital. DGM = K.g.c.s donde K es el KASE medido para cada exposición y g se obtiene de la tabla correspondiente, s es el factor de corrección en función de la combinación ánodo-filtro y c es el factor de corrección en función de la composición glandular de la mama que se obtendrá de las tablas correspondientes que dependen de CHR y espesor de la mama para cada grupo de edad de pacientes.
La misma ecuación propone en el caso de la estimación de la DGM de la mama estándar con maniquíes de PMMA, pero en este caso el factor g se obtendrá de otra tabla (diferente de la utilizada para mama clínica), el factor c de otra tabla (aplicable para simular mama estándar de pacientes entre 50 y 64 años) y el factor s de la misma tabla que el caso de pacientes.
Note on D25: W-Rh Rh-Al
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual
Note on F17: HCUZ: Introducir valores medidos en el QC anual
Note on E4: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar