## Método
Hoja de cálculo para la estimación de dosis a pacientes en mamografía
Realizada por Mª Angeles Rivas Ballarín y Pedro Ruiz Manzano.
mrivasb@salud.aragon.es
pruizm@salud.aragon.es
Método paramétrico de Robson1 para la determinación el redimiendo y la HVL de tubos de mamografía
Mediante un programa de ordenador que simula espectros de diferentes ánodos y filtros, el autor ha obtenido datos que permiten el cálculo del rendimiento y la HVL para el rango de KVp utilizados en condiciones clínicas, mediante las ecuaciones que se exponen a continuación.
Ecuación 1: | log 10 (kerma aire) = nlog10(KV)+log10(A)
Ecuación 2: | HVL = a(KV)2+b(KV)+c
Donde los valores calculados para las constantes a, b y n son:
Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro | n | a | b
Mo/30 mm Mo |  | 36,1 mm | 3.06 | -0.000326 | 0.0273
Mo/25 mm Rh |  | 29,9 mm | 3.24 | -0.000624 | 0.0445
Rh/25 mm Rh |  | 29,9 mm | 3.03 | -0.000514 | 0.0425
W/50 mm Rh |  | 58,9 mm | 1.96 | -0.000539 | 0.0403
Rh/1,0 mm Al |  | 1,20 mm | 4.39 | -0.00113 | 0.0909
Mo/1,0 mm Al |  | 1,20 mm | 4.23 | -0.000775 | 0.0593
Para determinar el rendimiento y la HVL para cualquier KVp se hace lo siguiente:
1- Medir el potencial del tubo para 28 KVp nominales para cada combinación ánodo-filtro
2- Medir el rendimiento del tubo y la HVL a 28 KVp nominales para cada combinación ánodo-filtro, con el dispositivo de compresión en su lugar.
3- Usar los valores anteriores y los parámetros apropiados de la tabla para calcular los valores A y c de las ecuaciones 1 y 2.
4- Conocidos ahora todos los parámetros, se puede calcular el rendimiento y la HVL para cualquier otro KVp en el rango de 25-32 KVp.
Estimación de la dosis glandular media a partir de factores adicionales de Dance2
Según el método inicialmente propuesto por Dance (1990), la dosis glandular media se calculaba mediante la ecuación:
DGM = K·g
donde K era el kerma en aire en la superficie de entrada y g un factor de conversión, dependiente de la HVL, que suponía una composición del 50 % de tejido glandular en la mama.
La ecuación que propone actualmente es : |  |  | DGM = K·g·c·s
donde g es el mismo factor, pero c tiene en cuenta los diferentes porcentajes de glandularidad en la mama y s los diferentes espectros, según las combinaciones ánodo-filtro utilizadas.
Los coeficientes de glandularidad c están tabulados según dos grupos de edad : de 40 a 49 años y de 50 a 64 años. Por tanto, esa ecuación sólo puede aplicarse a ese intervalo de edad.
Los valores de s se han tabulado para los espectros correspondientes a Mo-Mo, Mo-Rh, Rh-Rh, Rh-Al, W-Rh.
Instrucciones para el uso de la hoja de cálculo
Para combinaciones Mo-Mo, Mo-Rh, Rh-Rh seleccionar hoja CálculoMamo1. Para el resto de combinaciones elegir hoja CálculoMamo2. Se introducen los datos de las pacientes en las hojas respectivas.
- Asimismo, se incluirán en la hoja los datos correspondientes al equipo de mamografía :
a) KVp, Rendimiento y HVL a 28 KVp seleccionados, para cada combinación ánodo-filtro
b) Tabla de KVp seleccionados con los correspondientes KVp medidos
- El cálculo de la dosis en la superficie de entrada lo realiza multiplicando el valor del KASE por el factor de retrodispersión Fr , dependiente de la HVL , que aparece tabulado en el Protocolo Europeo de dosimetría en mamografía 3.
Referencias Bibliográficas
1.Robson K J. "A parametric method for determining mammographic X-ray tube output and half value layer". Br J Radiol 74 (2001), 335-340.
2. Dance D R, Skinner C L, et al. " Additional factors for the estimation of mean glandular breast dose using the UK mammography dosimetry protocol". Phys. Med.Biol. 45 (2000) 3225-3240.
3. European protocol on Dosimetry in Mammography. EUR 16263 EN

## CálculoMamo1
Factor s
Estimación de Kerma en aire y dosis glandular media a la entrada del paciente | [23 empty] | Mo-Mo | 1
[24 empty] | Mo-Rh | 1.017
| Mamografías Proyección craneo-caudal | [22 empty] | Rh-Rh | 1.061
Fecha |  |  | 12/12//03 | [20 empty] | Factor c grupo edad 40 a 49 años | [8 empty] | Factor c grupo edad 50 a 64 años | [20 empty] | Valor de g
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Institución: | [10 empty] | kVp set | kVpmed | [11 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c |  |  |  | Espesor | HVL (mm Al)
Sala: | [10 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  |  | Mo/30 mm Mo |  | 36,1 mm |  | 3.06 | -0.000326 | 0.0273 | 0.0010921 | -0.14972 | Mo-Mo |  | 1 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
Equipo: | [10 empty] | 24 | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 |  |  | 2 | 2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 |  |  |  | Mo/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.24 | -0.000624 | 0.0445 | 0.00049788 | -0.31773 | Mo-Rh |  | 2 | 2 | 0.39 | 0.433 | 0.473 | 0.509 | 0.543
[11 empty] | 25 | 24.9 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.894 | 0.898 | 0.903 | 0.906 | 0.911 |  |  | 3 | 3 | 0.925 | 0.929 | 0.931 | 0.933 | 0.937 |  |  |  | Rh/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.03 | -0.000514 | 0.0425 | 0.00095827 | -0.33839 | Rh-Rh |  | 3 | 3 | 0.274 | 0.309 | 0.342 | 0.374 | 0.406
|  |  |  | Mo-Mo | Mo-Rh | Rh-Rh |  |  |  |  | 26 | 25.9 | [10 empty] | 4 | 4 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.947 | 0.948 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 0.207 | 0.235 | 0.261 | 0.289 | 0.318
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 27 | 27 | [10 empty] | 5 | 5 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | 1.004 |  |  | 5 | 5 | 1.086 | 1.082 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | [14 empty] | 5 | 4.5 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | 28.1 |  |  |  |  | 28 | 28.1 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.08 | 1.078 | 1.074 | 1.074 | 1.071 |  |  | 6 | 6 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 |  |  |  | Factor de retrodispersión | [10 empty] | 6 | 5 | 0.164 | 0.187 | 0.209 | 0.232 | 0.258
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 29.6 | 24.6 | 23.5 |  |  |  |  | 29 | 29.3 | [10 empty] | 7 | 7 | 1.152 | 1.147 | 1.141 | 1.138 | 1.135 |  |  | 7 | 7 | 1.232 | 1.225 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | [14 empty] | 7 | 6 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.36 | 0.44 | 0.45 |  |  |  |  | 30 | 30.2 | [10 empty] | 8 | 8 | 1.22 | 1.213 | 1.206 | 1.205 | 1.199 |  |  | 8 | 8 | 1.275 | 1.265 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | [7 empty] | HVL | HVL 1 |  | HVL 2 | fr1 | fr2 | fr | 8 | 7 | 0.114 | 0.13 | 0.145 | 0.163 | 0.177
[11 empty] | 31 | 31.2 | [10 empty] | 9 | 9 | 1.27 | 1.264 | 1.254 | 1.248 | 1.244 |  |  | 9 | 9 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 |  |  |  |  | HVL | fr |  | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 9 | 8 | 0.098 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.154
Distancia foco-película (cm): |  |  |  |  | 66 |  | Película: |  |  |  | 32 | 32.2 | [10 empty] | 10 | 10 | 1.295 | 1.287 | 1.279 | 1.275 | 1.272 |  |  | 10 | 10 | 1.307 | 1.298 | 1.29 | 1.286 | 1.283 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.07 | 1 | 0.41744 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0935 | 10 | 9 | 0.0859 | 0.0981 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357
Distancia película-mesa (cm): |  |  |  |  | 2 |  | Pantalla: |  |  |  | 33 | 33.1 | [10 empty] | 11 | 11 | 1.294 | 1.29 | 1.283 | 1.281 | 1.273 |  |  | 11 | 11 | 1.306 | 1.301 | 1.294 | 1.291 | 1.283 |  |  |  | 2 | 0.3 | 1.07 |  | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 11 | 10 | 0.0763 | 0.0873 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207
Corrección espesor (cm): |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34 | 34 | [29 empty] | 3 | 0.35 | 1.08 | 2 | 0.41744 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0935 | 12 | 11 | 0.0687 | 0.0786 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088
[42 empty] | 4 | 0.4 | 1.09 |  | Indice | 3 |  | 4
|  |  |  | DSE = | K·fr |  | DGM = | K·g·s·c | [33 empty] | 5 | 0.45 | 1.1 | 3 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol.
[42 empty] | 6 | 0.5 | 1.11 |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
Paciente | Edad | Espesor (cm) | KVps | mAs | Anodo/filtro |  |  | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) |  |  | HVL | Espesor corregido | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s | Fr |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  |  |  | 4 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 0.21702 | 0.17898 | 0.198
1 | 45 | 5 | 26 | 162 | Mo-Rh |  |  | 8.9417 | 9.7777 | 1.8714 |  |  | 0.41744 | 5.5 | 25.9 | 58.5 | 18.8894 | 1.0393 | 0.198 | 1.017 | 1.0935 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
2 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | Mo-Rh |  |  | 8.6954 | 9.5084 | 1.7968 |  |  | 0.41744 | 5.6 | 25.9 | 58.4 | 18.8894 | 1.0463 | 0.1942 | 1.017 | 1.0935 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.0047 | 1.074 | 1.0393 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.08 | 1.1507 | 1.1153 |  |  |  | 5 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
3 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | Mo-Mo |  |  | 5.2013 | 5.6269 | 1.0611 |  |  | 0.3591 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.98035 | 0.20809 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 0.21702 | 0.17898 | 0.1942
4 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 0.33971 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0779 |  |  | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
5 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Mo-Mo |  |  | 7.2446 | 7.8238 | 1.3487 |  |  | 0.34973 | 5.7 | 27 | 58.3 | 26.1953 | 1.1366 | 0.16379 | 1 | 1.0799 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.0047 | 1.074 | 1.0463 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.41744 | 0.4 | 0.45 | 1.08 | 1.1507 | 1.1224 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4
6 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Mo-Mo |  |  | 5.4542 | 5.8794 | 1.0982 |  |  | 0.33971 | 4.4 | 25.9 | 59.6 | 23.0647 | 0.96743 | 0.20813 | 1 | 1.0779 |  |  | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [6 empty] | 7 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.21237 | 0.191 | 0.20809
7 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Mo-Mo |  |  | 5.5368 | 5.9899 | 1.1295 |  |  | 0.3591 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.98035 | 0.20809 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 | [5 empty] | 0.208 | 0.187 |  | 0.232 | 0.209
8 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Rh |  |  | 6.93 | 7.6211 | 1.7364 |  |  | 0.44863 | 4.9 | 28.1 | 59.1 | 23.5 | 0.99832 | 0.23656 | 1.061 | 1.0997 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.94336 | 1.005 | 0.98035 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1 | 1.0818 | 1.0491 |  |  |  | 8 | 0.44863 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0997 |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
9 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Rh |  |  | 8.5933 | 9.4503 | 2.0504 |  |  | 0.44863 | 5.3 | 28.1 | 58.7 | 23.5 | 1.025 | 0.2194 | 1.061 | 1.0997 |  |  | 0.943 | 1.005 |  | 0.945 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.082 |  | 1 | 1.081 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
10 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Mo-Mo |  |  | 8.6963 | 9.3915 | 1.6814 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 9 | 0.44863 | 0.4 |  | 0.45 | 1.09 | 1.1 | 1.0997 |  |  | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
11 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
12 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671 |  |  | 0.3591 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0628 | 0.16402 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [6 empty] | 10 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.16379
13 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673 |  |  | 0.3591 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0841 | 0.15482 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [7 empty] | Indice | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
14 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0561 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1366 |  |  |  | 11 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3
15 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | Mo-Mo |  |  | 11.7907 | 12.7554 | 2.1481 |  |  | 0.3591 | 6 | 28.1 | 58 | 29.6 | 1.1584 | 0.15728 | 1 | 1.0818 |  |  | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 6 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 0.22924 | 0.20285 | 0.20813
16 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Mo-Mo |  |  | 8.1623 | 8.8148 | 1.5782 |  |  | 0.34973 | 5.4 | 27 | 58.6 | 26.1953 | 1.1132 | 0.17368 | 1 | 1.0799 |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 12 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.207 | 0.183 |  | 0.235 | 0.208
17 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Mo-Mo |  |  | 10.1369 | 10.9663 | 1.7671 |  |  | 0.3591 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0628 | 0.16402 | 1 | 1.0818 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 0.94238 | 1.005 | 0.96743 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.33971 | 0.3 | 0.35 | 1 | 1.0828 | 1.0331 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4
18 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Mo-Mo |  |  | 11.1251 | 12.0354 | 1.8673 |  |  | 0.3591 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0841 | 0.15482 | 1 | 1.0818 |  |  | 0.94 | 1.005 |  | 0.943 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.086 |  | 1 | 1.082 | [6 empty] | 13 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.21237 | 0.191 | 0.20809
19 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Mo-Mo |  |  | 9.7204 | 10.5157 | 1.872 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.208 | 0.187 |  | 0.232 | 0.209
20 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | Mo-Mo |  |  | 9.8072 | 10.6096 | 1.8887 |  |  | 0.3591 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1277 | 0.17077 | 1 | 1.0818 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.94336 | 1.005 | 0.98035 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1 | 1.0818 | 1.0491 |  |  |  | 14 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
|  | Medias | 27.45 | 112.55 | [19 empty] | 0.943 | 1.005 |  | 0.945 | 1.005 | [5 empty] | 1 | 1.082 |  | 1 | 1.081 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 8 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.25729 | 0.23137 | 0.23656
[23 empty] | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 15 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.232 | 0.209 |  | 0.258 | 0.232
[5 empty] | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) | Espesor mama corregido (cm) | [13 empty] | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.94695 | 1.004 | 0.99832 | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1 | 1.0781 | 1.0703 |  |  |  |  | Indice | 2 |  | 3 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Media | 8.6939 | 9.4245 | 1.6831 | 5.44 | [15 empty] | 0.945 | 1.005 |  | 0.947 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.081 |  | 1 | 1.078 | [6 empty] | 16 | 0.34973 | 0.3 |  | 0.35 | 1.07 | 1.08 | 1.0799 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 0.23137 | 0.19145 | 0.2194
|  |  |  | CV (%) | 21.6693 | 21.6016 | 18.1201 | 8.8742 | [14 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.209 | 0.172 |  | 0.232 | 0.192
[22 empty] | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1.004 | 1.074 | 1.025 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.44863 | 0.4 | 0.45 | 1.0781 | 1.15 | 1.0997 |  |  |  | 17 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
|  |  |  | Referencia RD 1976/1999: DSE < 10 mGy | [19 empty] | 1.005 | 1.074 |  | 1.004 | 1.074 | [5 empty] | 1.081 | 1.151 |  | 1.078 | 1.15 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 18 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  |  | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  |  | Indice | 3 |  | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [6 empty] | 19 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [7 empty] | Indice | 3 |  | 4 | [5 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 |  |  |  | 20 | 0.3591 | 0.35 |  | 0.4 | 1.08 | 1.09 | 1.0818 |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [14 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.16402
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0628 | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1431 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15482
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0841 | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1648 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15728
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0773 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1584 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 2 | 3
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 0.18688 | 0.1539 | 0.17368
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 2 | 3 | [16 empty] | 0.164 | 0.135 |  | 0.187 | 0.154
[22 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.005 | 1.078 | 1.0342 | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.34973 | 0.3 | 0.35 | 1.082 | 1.16 | 1.1132 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.08 |  | 1.005 | 1.078 | [5 empty] | 1.086 | 1.164 |  | 1.082 | 1.16 | [14 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.16402
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0628 | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1431 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.15728 | 0.13273 | 0.15482
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.154 | 0.13 |  | 0.172 | 0.145
[22 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0773 | 1.1459 | 1.0841 | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.1584 | 1.223 | 1.1648 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.078 | 1.147 |  | 1.074 | 1.141 | [5 empty] | 1.16 | 1.225 |  | 1.151 | 1.214 | [14 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 3 | 4
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151 | [14 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 0.191 | 0.15728 | 0.17077
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 3 | 4 | [16 empty] | 0.187 | 0.154 |  | 0.209 | 0.172
[22 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.005 | 1.0773 | 1.0484 | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.3591 | 0.35 | 0.4 | 1.0818 | 1.1584 | 1.1277
[24 empty] | 1.005 | 1.078 |  | 1.005 | 1.074 | [5 empty] | 1.082 | 1.16 |  | 1.081 | 1.151
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on D25: Espesor medido o indicado por el display.
Note on E7: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on G20: Entre la posición de la película dentro del chasis y la mesa donde se apoya la mama.
Note on G21: Espesor real-espesor indicado en el display del mamógrafo (si éste no indica el valor correcto)
Note on G23: fisica1: fr dependiente de HVL
Note on G25: Mo-Mo Mo-Rh Rh-Rh
Note on J23: Válido para grupo edad 40-64 años
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual

## CálculoMamo2
Factor s
Estimación de Kerma en aire y dosis glandular media a la entrada del paciente | [23 empty] | W-Rh | 1.042
[24 empty] | Rh-Al | 1.044
Mamografías Proyección craneo-caudal
Fecha |  |  | 12/12//03 | [20 empty] | Factor c grupo edad 40 a 49 años | [8 empty] | Factor c grupo edad 50 a 64 años | [20 empty] | Valor de g
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" | [7 empty] | kVp set | kVpmed | [11 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Espesor | HVL (mm Al) | [7 empty] | Combinación ánodo/filtro |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c |  |  |  | Espesor | HVL (mm Al)
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | W/50 mm Rh |  | 58,9 mm |  | 1.96 | -0.00054 | 0.0403 | 0.042838 | -0.16604 | W-Rh |  | 1 | mama | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 24 | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 |  |  | 2 | 2 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 |  |  |  | Rh/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  | 4.39 | -0.00113 | 0.0909 | 1.0743e-05 | -1.102 | Rh-Al |  | 2 | 2 | 0.473 | 0.509 | 0.543 | 0.573 | 0.587
[11 empty] | 25 | 24.9 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.903 | 0.906 | 0.911 | 0.915 | 0.918 |  |  | 3 | 3 | 0.931 | 0.933 | 0.937 | 0.94 | 0.741 |  |  |  | Mo/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  | 4.23 | -0.000775 | 0.0593 | #DIV/0! | -1.0544 | Mo-Al |  | 3 | 3 | 0.342 | 0.374 | 0.406 | 0.437 | 0.466
|  |  |  | W-Rh | Rh-Al | [5 empty] | 26 | 25.9 | [10 empty] | 4 | 4 | 0.945 | 0.947 | 0.948 | 0.952 | 0.955 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 0.261 | 0.289 | 0.318 | 0.346 | 0.374
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | [5 empty] | 27 | 27 | [10 empty] | 5 | 5 | 1.005 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |  |  | 5 | 5 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | 1.071 | 1.069 | [14 empty] | 5 | 4.5 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | [5 empty] | 28 | 28.1 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.074 | 1.074 | 1.071 | 1.068 | 1.066 |  |  | 6 | 6 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 |  |  |  | Factor de retrodispersión | [10 empty] | 6 | 5 | 0.209 | 0.232 | 0.258 | 0.287 | 0.31
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 29.6 | 24.6 | [5 empty] | 29 | 29.3 | [10 empty] | 7 | 7 | 1.141 | 1.138 | 1.135 | 1.13 | 1.127 |  |  | 7 | 7 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | 1.196 | 1.188 | [14 empty] | 7 | 6 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.54 | 0.56 | [5 empty] | 30 | 30.2 | [10 empty] | 8 | 8 | 1.206 | 1.205 | 1.199 | 1.19 | 1.183 |  |  | 8 | 8 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | 1.237 | 1.227 | [7 empty] | HVL | HVL 1 |  | HVL 2 | fr1 | fr2 | fr | 8 | 7 | 0.145 | 0.163 | 0.177 | 0.202 | 0.224
[11 empty] | 31 | 31.2 | [10 empty] | 9 | 9 | 1.254 | 1.248 | 1.244 | 1.235 | 1.225 |  |  | 9 | 9 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 |  |  |  |  | HVL | fr |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 9 | 8 | 0.126 | 0.14 | 0.154 | 0.175 | 0.195
Distancia foco-película (cm): |  |  |  |  | 66 |  | Película: |  |  |  | 32 | 32.2 | [10 empty] | 10 | 10 | 1.279 | 1.275 | 1.272 | 1.262 | 1.251 |  |  | 10 | 10 | 1.29 | 1.286 | 1.283 | 1.272 | 1.261 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.07 | 1 | 0.51672 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 10 | 9 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357 | 0.1543 | 0.1723
Distancia película-mesa (cm): |  |  |  |  | 2 |  | Pantalla: |  |  |  | 33 | 33.1 | [10 empty] | 11 | 11 | 1.283 | 1.281 | 1.273 | 1.264 | 1.256 |  |  | 11 | 11 | 1.294 | 1.291 | 1.283 | 1.274 | 1.266 |  |  |  | 2 | 0.35 | 1.08 |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 11 | 10 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207 | 0.1375 | 0.154
Corrección espesor (cm): |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34 | 34 | [29 empty] | 3 | 0.4 | 1.09 | 2 | 0.51672 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 12 | 11 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088 | 0.124 | 0.1385
[42 empty] | 4 | 0.45 | 1.1 |  | Indice | 5 |  | 6
|  |  |  | DSE = | K·fr |  | DGM = | K·g·s·c | [33 empty] | 5 | 0.5 | 1.11 | 3 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol.
[42 empty] | 6 | 0.6 | 1.12 |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
Paciente | Edad | Espesor (cm) | KVps | mAs | Anodo/filtro |  |  | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) |  |  | HVL | Espesor corregido | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s | Fr |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  | E correg | E1 | E2 | HVL | HVL1 | HVL2 | Int.1 | Int.2 | Valor interpol. |  |  |  | 4 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.236
1 | 45 | 5 | 26 | 162 | W-Rh |  |  | 11.9426 | 13.2563 | 3.047 |  |  | 0.51672 | 5.5 | 25.9 | 58.5 | 25.2287 | 1.0375 | 0.236 | 1.042 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
2 | 45 | 5.1 | 26 | 157 | W-Rh |  |  | 11.6137 | 12.8912 | 2.9266 |  |  | 0.51672 | 5.6 | 25.9 | 58.4 | 25.2287 | 1.0442 | 0.2316 | 1.042 | 1.11 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0375 | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1095 |  |  |  | 5 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
3 | 44 | 4.1 | 28 | 62 | W-Rh |  |  | 5.2013 | 5.7734 | 1.4875 |  |  | 0.539 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 29.6 | 0.9816 | 0.2796 | 1.042 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 4 |  | 5 |  |  |  | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
4 | 54 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 0.49749 | 0.45 |  | 0.5 | 1.1 | 1.11 | 1.1095 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
5 | 50 | 5.2 | 27 | 94 | Rh-Al |  |  | 5.7094 | 6.3375 | 1.5212 |  |  | 0.5285 | 5.7 | 27 | 58.3 | 20.6444 | 1.1233 | 0.2272 | 1.044 | 1.11 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 2 | 5.6 | 5 | 6 | 0.51672 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
6 | 45 | 3.9 | 26 | 84 | Rh-Al |  |  | 4.0671 | 4.5125 | 1.1958 |  |  | 0.49749 | 4.4 | 25.9 | 59.6 | 17.1989 | 0.97037 | 0.29022 | 1.044 | 1.1095 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 7 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2796
7 | 45 | 4.1 | 28 | 66 | Rh-Al |  |  | 4.6016 | 5.1077 | 1.3185 |  |  | 0.55725 | 4.6 | 28.1 | 59.4 | 24.6 | 0.9816 | 0.2796 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
8 | 43 | 4.4 | 28 | 103 | Rh-Al |  |  | 7.2543 | 8.0523 | 1.9917 |  |  | 0.55725 | 4.9 | 28.1 | 59.1 | 24.6 | 0.9984 | 0.2634 | 1.044 | 1.11 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9816 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.045 |  |  |  | 8 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
9 | 43 | 4.8 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 8.9956 | 9.9851 | 2.3544 |  |  | 0.55725 | 5.3 | 28.1 | 58.7 | 24.6 | 1.0241 | 0.2448 | 1.044 | 1.11 |  |  | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
10 | 58 | 4.9 | 27 | 114 | Rh-Al |  |  | 6.8535 | 7.6074 | 1.8965 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 9 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
11 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | Rh-Al |  |  | 6.4326 | 7.1402 | 1.7801 |  |  | 0.5285 | 5.4 | 27 | 58.6 | 20.6444 | 1.1026 | 0.2404 | 1.044 | 1.11 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 4 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
12 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | Rh-Al |  |  | 8.4246 | 9.3513 | 2.0725 |  |  | 0.55725 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 24.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.044 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 10 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2272
13 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | Rh-Al |  |  | 9.2459 | 10.2629 | 2.1871 |  |  | 0.55725 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 24.6 | 1.0774 | 0.2103 | 1.044 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
14 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | Rh-Al |  |  | 8.0784 | 8.9671 | 2.1807 |  |  | 0.55725 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 24.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.044 | 1.11 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0509 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1233 |  |  |  | 11 | 0.5285 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4
15 | 56 | 5.5 | 28 | 134 | W-Rh |  |  | 11.7907 | 13.0877 | 3.0078 |  |  | 0.539 | 6 | 28.1 | 58 | 29.6 | 1.144 | 0.214 | 1.042 | 1.11 |  |  | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 6 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 0.31654 | 0.28364 | 0.29022
16 | 58 | 4.9 | 27 | 107 | W-Rh |  |  | 8.5288 | 9.467 | 2.3556 |  |  | 0.5284 | 5.4 | 27 | 58.6 | 27.3716 | 1.1026 | 0.2404 | 1.042 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 3 | 4 | [6 empty] | 12 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.289 | 0.258 |  | 0.318 | 0.285
17 | 49 | 5.3 | 28 | 116 | W-Rh |  |  | 10.1369 | 11.2519 | 2.4889 |  |  | 0.539 | 5.8 | 28.1 | 58.2 | 29.6 | 1.0576 | 0.2228 | 1.042 | 1.11 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 0.94795 | 1.004 | 0.97037 | 6 | 4.4 | 4 | 5 | 0.49749 | 0.45 | 0.5 | 1 | 1.0752 | 1.0301 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
18 | 49 | 5.6 | 28 | 126 | W-Rh |  |  | 11.1251 | 12.3489 | 2.6266 |  |  | 0.539 | 6.1 | 28.1 | 57.9 | 29.6 | 1.0774 | 0.2103 | 1.042 | 1.11 |  |  | 0.947 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.078 |  | 1 | 1.075 | [6 empty] | 13 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2796
19 | 56 | 5.1 | 28 | 112 | W-Rh |  |  | 9.7204 | 10.7896 | 2.6188 |  |  | 0.539 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.042 | 1.11 |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
20 | 56 | 5.1 | 28 | 113 | W-Rh |  |  | 9.8072 | 10.886 | 2.6422 |  |  | 0.539 | 5.6 | 28.1 | 58.4 | 29.6 | 1.1164 | 0.2316 | 1.042 | 1.11 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9816 | 7 | 4.6 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.045 |  |  |  | 14 | 0.55725 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5
|  | Medias | 27.45 | 112.55 | [19 empty] | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.285 | 0.258 | 0.2634
[23 empty] | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 4 | 5 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 15 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.285 | 0.258 |  | 0.285 | 0.258
[5 empty] | KASE (mGy) | DSE (mGy) | DGM (mGy) | Espesor mama corregido (cm) | [13 empty] | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.948 | 1.004 | 0.9984 | 8 | 4.9 | 4 | 5 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1 | 1.075 | 1.0675 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Media | 8.3192 | 9.2342 | 2.1798 | 5.44 | [15 empty] | 0.948 | 1.004 |  | 0.948 | 1.004 | [5 empty] | 1 | 1.075 |  | 1 | 1.075 | [6 empty] | 16 | 0.5284 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2448
|  |  |  | CV (%) | 28.9544 | 28.9568 | 25.2343 | 8.8742 | [14 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0241 | 9 | 5.3 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.0957 |  |  |  | 17 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
|  |  |  | Referencia RD 1976/1999: DSE < 10 mGy | [19 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 18 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 10 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  |  | Indice | 5 |  | 6 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [6 empty] | 19 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [7 empty] | Indice | 5 |  | 6 | [5 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 11 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5285 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 |  |  |  | 20 | 0.539 | 0.5 |  | 0.6 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 12 | 5.8 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.2103
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.0774 | 13 | 6.1 | 6 | 7 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.15 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | 0.55725 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.214
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.071 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.144 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2404
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0308 | 16 | 5.4 | 5 | 6 | 0.5284 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1026 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2228
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0576 | 17 | 5.8 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1302 | [12 empty] | Indices | 7 | 8 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.177 | 0.2103
[23 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.214 | 0.177 |  | 0.214 | 0.177
[22 empty] | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.071 | 1.135 | 1.0774 | 18 | 6.1 | 6 | 7 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.204 | 1.15 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.071 | 1.135 |  | 1.071 | 1.135 | [5 empty] | 1.144 | 1.204 |  | 1.144 | 1.204 | [14 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 19 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164 | [12 empty] | Indices | 6 | 7 |  | 4 | 5
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144 | [14 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 0.258 | 0.214 | 0.2316
[23 empty] | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Indices | 5 | 6 |  | 4 | 5 | [16 empty] | 0.258 | 0.214 |  | 0.258 | 0.214
[22 empty] | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.004 | 1.071 | 1.0442 | 20 | 5.6 | 5 | 6 | 0.539 | 0.5 | 0.55 | 1.075 | 1.144 | 1.1164
[24 empty] | 1.004 | 1.071 |  | 1.004 | 1.071 | [5 empty] | 1.075 | 1.144 |  | 1.075 | 1.144
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on D25: Espesor medido o indicado por el display.
Note on E7: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on G20: Entre la posición de la película dentro del chasis y la mesa donde se apoya la mama.
Note on G21: Espesor real-espesor indicado en el display del mamógrafo (si éste no indica el valor correcto)
Note on G23: fisica1: fr dependiente de HVL
Note on G25: W-Rh Rh-Al
Note on J23: Válido para grupo edad 40-64 años
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual

## dosimetría PMMA1
Estimación dosis para maniquí PMMA en mamografía
[11 empty] | Factor s |  |  | ánodo/filtro |  |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c
[11 empty] | Mo-Mo | 1 |  |  | Mo/30 mm Mo |  | 36,1 mm |  | 3.06 | -0.000326 | 0.0273 | 0.0010662 | -0.13672 | Mo-Mo
Fecha |  |  | 12/12//03 | [7 empty] | Mo-Rh | 1.017 |  |  | Mo/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.24 | -0.000624 | 0.0445 | 0.00047602 | -0.32773 | Mo-Rh
[11 empty] | Rh-Rh | 1.061 |  |  | Rh/25 mm Rh |  | 29,9 mm |  | 3.03 | -0.000514 | 0.0425 | 0.00093951 | -0.33839 | Rh-Rh
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [7 empty] | Factor c PMMA | [10 empty] | Valor de g PMMA
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[9 empty] | kVp set | kVpmed | Espesor | HVL (mm Al) | [9 empty] | Valor de g PMMA 1: Espesor; Valor de g PMMA 2: HVL (mm Al)
[9 empty] | 23 | 23 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | PMMA | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
[9 empty] | 24 | 24 | 2 | 0.889 | 0.895 | 0.903 | 0.908 | 0.912 | 0.917 | 0.921 |  |  |  | 2 | 0.329 | 0.378 | 0.421 | 0.46 | 0.496 | 0.529 | 0.559 | 0.585
[9 empty] | 25 | 25 | 3 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.949 | 0.952 | 0.953 |  |  |  | 3 | 0.222 | 0.261 | 0.294 | 0.326 | 0.357 | 0.388 | 0.419 | 0.448
|  |  |  | Mo-Mo | Mo-Rh | Rh-Rh |  |  | 26 | 26 | 4 | 1.043 | 1.041 | 1.04 | 1.039 | 1.037 | 1.035 | 1.034 |  |  |  | 4 | 0.155 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 27 | 27 | 4.5 | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.099 | 1.096 | 1.091 | 1.088 |  |  |  | 4.5 | 0.13 | 0.155 | 0.177 | 0.198 | 0.22 | 0.245 | 0.272 | 0.295
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 | 28.1 |  |  | 28 | 28 | 5 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 |  |  |  | 5 | 0.112 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 28.9 | 23.52 | 23.04 |  |  | 29 | 29 | 6 | 1.254 | 1.245 | 1.235 | 1.231 | 1.225 | 1.217 | 1.207 |  |  |  | 6 | 0.088 | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.152 | 0.166 | 0.189 | 0.21
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.373 | 0.43 | 0.45 |  |  | 30 | 30 | 7 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 |  |  |  | 7 |  | 0.086 | 0.098 | 0.111 | 0.123 | 0.136 | 0.154 | 0.172
[9 empty] | 31 | 31
Distancia foco-mesa(cm): |  |  |  | 63.7 |  |  | Película: |  | 32 | 32
[7 empty] | Pantalla: |  | 33 | 33
DGM = | K·c.g·s | [7 empty] | 34 | 34
[12 empty] | Interpolación c | [9 empty] | Valor de g PMMA 1: Interpolación g
Espesor (cm) | KVps | Anodo / filtro | mAs |  |  |  | KASE (mGy) | DGM (mGy) |  |  |  | Indices |  | HVL1 | HVL2 | c1 | c2 |  |  |  |  | Indices |  | HVL1 | HVL2 | g1 | g2 |  |  | HVL | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s
2 | 25 | Mo-Mo | 17 |  |  |  | 0.90247 | 0.33415 |  |  |  | 2 | 3 | 0.3 | 0.35 | 0.889 | 0.895 |  |  |  |  | 3 | 4 | 0.3 | 0.35 | 0.378 | 0.421 |  |  | 0.34203 | 25 | 61.7 | 20.2094 | 0.89404 | 0.41415 | 1
3 | 26 | Mo-Mo | 30 |  |  |  | 1.8553 | 0.51746 |  |  |  | 3 | 4 | 0.35 | 0.4 | 0.943 | 0.945 |  |  |  |  | 4 | 5 | 0.35 | 0.4 | 0.294 | 0.326 |  |  | 0.35271 | 26 | 60.7 | 22.7864 | 0.94311 | 0.29573 | 1
4 | 28 | Mo-Mo | 42 |  |  |  | 3.3687 | 0.76629 |  |  |  | 3 | 4 | 0.35 | 0.4 | 1.041 | 1.04 |  |  |  |  | 4 | 5 | 0.35 | 0.4 | 0.208 | 0.232 |  |  | 0.3721 | 28 | 59.7 | 28.5864 | 1.0406 | 0.21861 | 1
4.5 | 27 | Mo-Rh | 58 |  |  |  | 3.42 | 0.78994 |  |  |  | 4 | 5 | 0.4 | 0.45 | 1.102 | 1.099 |  |  |  |  | 5 | 6 | 0.4 | 0.45 | 0.198 | 0.22 |  |  | 0.41887 | 27 | 59.2 | 20.6656 | 1.1009 | 0.2063 | 1.017
5 | 27 | Mo-Rh | 84 |  |  |  | 5.0379 | 1.0585 |  |  |  | 4 | 5 | 0.4 | 0.45 | 1.151 | 1.15 |  |  |  |  | 5 | 6 | 0.4 | 0.45 | 0.172 | 0.192 |  |  | 0.41887 | 27 | 58.7 | 20.6656 | 1.1506 | 0.17955 | 1.017
6 | 31 | Mo-Rh | 48 |  |  |  | 4.6615 | 0.89031 |  |  |  | 5 | 6 | 0.45 | 0.5 | 1.231 | 1.225 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0.45 | 0.5 | 0.152 | 0.166 |  |  | 0.4521 | 31 | 57.7 | 32.3326 | 1.2307 | 0.15259 | 1.017
7 | 32 | Mo-Rh | 84 |  |  |  | 9.3633 | 1.5155 |  |  |  | 5 | 6 | 0.45 | 0.5 | 1.275 | 1.27 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0.45 | 0.5 | 0.123 | 0.136 |  |  | 0.45729 | 32 | 56.7 | 35.8356 | 1.2743 | 0.1249 | 1.017
En el apéndice 1 de The European Protocol for the Quality Control of the physical and technical aspects of mammography screening (Addendum on digital Mammography) se describen los métodos para el cálculo de la DGM de la mama clínica y de la mama estándar con simuladores de PMMA para la mamografía digital. DGM = K.g.c.s donde K es el KASE medido para cada exposición y g se obtiene de la tabla correspondiente, s es el factor de corrección en función de la combinación ánodo-filtro y c es el factor de corrección en función de la composición glandular de la mama que se obtendrá de las tablas correspondientes que dependen de CHR y espesor de la mama para cada grupo de edad de pacientes.
La misma ecuación propone en el caso de la estimación de la DGM de la mama estándar con maniquíes de PMMA, pero en este caso el factor g se obtendrá de otra tabla (diferente de la utilizada para mama clínica), el factor c de otra tabla (aplicable para simular mama estándar de pacientes entre 50 y 64 años) y el factor s de la misma tabla que el caso de pacientes.
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on D25: Mo-Mo Mo-Rh Rh-Rh
Note on E4: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on F17: HCUZ: Introducir valores medidos en el QC anual
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual

## dosimetría PMMA 2
Estimación dosis para maniquí PMMA en mamografía
[10 empty] | Factor s |  |  | ánodo/filtro |  |  | Espesor de filtro |  | n | a | b | A | c
[10 empty] | W-Rh | 1.042 |  | W/50 mm Rh |  | 58,9 mm |  |  | 1.96 | -0.00054 | 0.0403 | 0.041825 | -0.16604 | W-Rh
Fecha |  |  | 12/12//03 | [6 empty] | Rh-Al | 1.044 |  | Rh/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  |  | 4.39 | -0.00113 | 0.0909 | 1.0271e-05 | -1.102 | Rh-Al
[13 empty] | Mo/1,0 mm Al |  | 1,2 mm |  |  | 4.23 | -0.000775 | 0.0593 | #DIV/0! | -1.0544 | Mo-Al
Institución: |  |  | Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
Sala: |  |  | 11 (Mamografía) | [6 empty] | Factor c PMMA | [10 empty] | Valor de g PMMA
Equipo: |  |  | GE Senograph DMR Plus | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[8 empty] | kVp set | kVpmed | Espesor | HVL (mm Al) | [9 empty] | Valor de g PMMA 1: Espesor; Valor de g PMMA 2: HVL (mm Al)
[8 empty] | 23 | 23 | mama | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | PMMA | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
[8 empty] | 24 | 24 | 2 | 0.889 | 0.895 | 0.903 | 0.908 | 0.912 | 0.917 | 0.921 |  |  |  | 2 | 0.329 | 0.378 | 0.421 | 0.46 | 0.496 | 0.529 | 0.559 | 0.585
[8 empty] | 25 | 25 | 3 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.949 | 0.952 | 0.953 |  |  |  | 3 | 0.222 | 0.261 | 0.294 | 0.326 | 0.357 | 0.388 | 0.419 | 0.448
|  |  |  | W-Rh | Rh-Al |  |  | 26 | 26 | 4 | 1.043 | 1.041 | 1.04 | 1.039 | 1.037 | 1.035 | 1.034 |  |  |  | 4 | 0.155 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
KVp nominal |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 27 | 27 | 4.5 | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.099 | 1.096 | 1.091 | 1.088 |  |  |  | 4.5 | 0.13 | 0.155 | 0.177 | 0.198 | 0.22 | 0.245 | 0.272 | 0.295
KVpreal al KVpnom |  |  |  | 28.1 | 28.1 |  |  | 28 | 28 | 5 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 |  |  |  | 5 | 0.112 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
Rendimiento al KVpnom |  |  |  | 28.9 | 23.52 |  |  | 29 | 29 | 6 | 1.254 | 1.245 | 1.235 | 1.231 | 1.225 | 1.217 | 1.207 |  |  |  | 6 | 0.088 | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.152 | 0.166 | 0.189 | 0.21
HVL al KVpnom |  |  |  | 0.54 | 0.56 |  |  | 30 | 30 | 7 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 |  |  |  | 7 |  | 0.086 | 0.098 | 0.111 | 0.123 | 0.136 | 0.154 | 0.172
[8 empty] | 31 | 31
Distancia foco-mesa(cm): |  |  |  | 63.7 |  | Película: |  | 32 | 32
[6 empty] | Pantalla: |  | 33 | 33
DGM = | K·c.g·s | [6 empty] | 34 | 34
[11 empty] | Interpolación c | [9 empty] | Valor de g PMMA 1: Interpolación g
Espesor (cm) | KVps | Anodo / filtro | mAs |  |  | KASE (mGy) | DGM (mGy) |  |  |  | Indices |  | HVL1 | HVL2 | c1 | c2 |  |  |  |  | Indices |  | HVL1 | HVL2 | g1 | g2 |  |  | HVL | KVpm | DFPiel (cm) | Rend. 1m (mGy/mAs) | Factor c | Factor g | Factor s
2 | 25 | W-Rh | 17 |  |  | 1.0263 | 0.51847 |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 0.55 | 0.912 | 0.917 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.5 | 0.55 | 0.529 | 0.559 |  |  | 0.50396 | 25 | 61.7 | 22.9824 | 0.9124 | 0.53138 | 1.042
3 | 26 | W-Rh | 30 |  |  | 2.0208 | 0.79689 |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 0.55 | 0.949 | 0.952 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.5 | 0.55 | 0.388 | 0.419 |  |  | 0.51672 | 26 | 60.7 | 24.8188 | 0.95 | 0.39837 | 1.042
4 | 28 | Rh-Al | 42 |  |  | 2.7286 | 0.92878 |  |  |  | 7 | 8 | 0.55 | 0.6 | 1.035 | 1.034 |  |  |  |  | 8 | 9 | 0.55 | 0.6 | 0.311 | 0.339 |  |  | 0.55725 | 28 | 59.7 | 23.1548 | 1.0349 | 0.31506 | 1.044
4.5 | 27 | Rh-Al | 58 |  |  | 3.2665 | 0.97072 |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 0.55 | 1.096 | 1.091 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.5 | 0.55 | 0.245 | 0.272 |  |  | 0.5285 | 27 | 59.2 | 19.738 | 1.0932 | 0.26039 | 1.044
5 | 27 | Rh-Al | 84 |  |  | 4.8118 | 1.2987 |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 0.55 | 1.144 | 1.139 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.5 | 0.55 | 0.214 | 0.236 |  |  | 0.5285 | 27 | 58.7 | 19.738 | 1.1412 | 0.22654 | 1.044
6 | 26 | Rh-Al | 48 |  |  | 2.4112 | 0.50986 |  |  |  | 5 | 6 | 0.45 | 0.5 | 1.231 | 1.225 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0.45 | 0.5 | 0.152 | 0.166 |  |  | 0.49749 | 26 | 57.7 | 16.7244 | 1.2253 | 0.1653 | 1.044
7 | 28 | Rh-Al | 84 |  |  | 6.05 | 1.2448 |  |  |  | 7 | 8 | 0.55 | 0.6 | 1.26 | 1.249 |  |  |  |  | 8 | 9 | 0.55 | 0.6 | 0.154 | 0.172 |  |  | 0.55725 | 28 | 56.7 | 23.1548 | 1.2584 | 0.15661 | 1.044
En el apéndice 1 de The European Protocol for the Quality Control of the physical and technical aspects of mammography screening (Addendum on digital Mammography) se describen los métodos para el cálculo de la DGM de la mama clínica y de la mama estándar con simuladores de PMMA para la mamografía digital. DGM = K.g.c.s donde K es el KASE medido para cada exposición y g se obtiene de la tabla correspondiente, s es el factor de corrección en función de la combinación ánodo-filtro y c es el factor de corrección en función de la composición glandular de la mama que se obtendrá de las tablas correspondientes que dependen de CHR y espesor de la mama para cada grupo de edad de pacientes.
La misma ecuación propone en el caso de la estimación de la DGM de la mama estándar con maniquíes de PMMA, pero en este caso el factor g se obtendrá de otra tabla (diferente de la utilizada para mama clínica), el factor c de otra tabla (aplicable para simular mama estándar de pacientes entre 50 y 64 años) y el factor s de la misma tabla que el caso de pacientes.
Note on B17: (mm Al) Con el compresor en su lugar
Note on D25: W-Rh Rh-Al
Note on E4: Rellenar únicamente las celdas de color azul
Note on E16: (mGy/mAs a 1 metro) Con el compresor en su lugar
Note on F17: HCUZ: Introducir valores medidos en el QC anual
Note on N9: fisica1: Valores del QC anual