## Método
Protocolo exploración TC de pacientes pediátricos
Basado en " A method for the systematic selection of technique factors in paediatric CT (BJR 76 (2003), 51-56.
Autores: | Mª Angeles Rivas Ballarín y Pedro Ruiz Manzano
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
Avda San Juan Bosco 15. 50009-Zaragoza
mrivasb@salud.aragon.es
pruizm@salud.aragon.es
Se asumen las siguientes hipótesis:
1. Se conocen los factores de la técnica correspondiente para el examen a un adulto.
2. La relación señal-ruido en el examen equivalente en adultos es adecuada para niños.
3. La atenuación y proporciones relativas de tejidos corporales es similar en adultos y niños.
4. La tensión de tubo no varía entre el examen de adulto y el de niño.
5. El filtro de reconstrucción utilizado en el examen de niño no es radicalmente distinto al del adulto.
La sección del paciente se aproxima a partir del diámetro equivalente. Éste se calcula midiendo el perímetro del paciente en la región a radiografiar y dividiendo por p.
La ecuación utilizada es:
Donde:
SP, SA son los espesores de corte de niño y adulto
dA , dP los diámetros equivalentes

## Cabeza
Protocolos Pediátricos:TC cabeza
Rellenar únicamente las celdas recuadradas en color verde.
Perímetro cabeza niño (cm): |  | 36.5 |  |  | Datos equipo |  |  | meff cabeza
[5 empty] | Filtración (mm Al) = | 12 | 1 | kVp/F | 9 | 12
Protocolo adulto |  |  | Protocolo niño |  |  |  | 2 | 120 | 0.194 | 0.192
kVp = | 140 |  | kVp = | 140 | Diámetro adulto dA = | 17.6 | 3 | 140 | 0.186 | 0.185
mAsA = | 309 |  | mAsP = | 102.1788 | Diámetro niñodP = | 11.6183
Espesor SA (mm) = | 8 |  | Espesor SP (mm) = | 8 |  |  |  | Indica fila | meff
[8 empty] | 3 | 0.185
¡ATENCIÓN! Si el valor de mAsP es menor de lo que permite seleccionar el equipo, deberá reducirse el espesor de corte.
|  | Nuevo espesor de corte S'P (mm) = |  | 7
|  | Nuevo valor mAsP = |  | 116.7757

## Tórax
Protocolos pediátricos:TC tórax
Rellenar únicamente las celdas recuadradas en color verde.
Perímetro tórax niño (cm): |  | 73 |  |  | Datos equipo |  |  | meff tórax
[5 empty] | Filtración (mm Al) = | 12 | 1 | kVp/F | 9 | 12
Protocolo adulto |  |  | Protocolo niño |  |  |  | 2 | 120 | 0.146 | 0.145
kVp = | 120 |  | kVp = | 120 | Diámetro adulto dA = | 27.6 | 3 | 140 | 0.14 | 0.138
mAsA = | 180 |  | mAsP = | 95.6083 | Diámetro niñodP = | 23.2366
Espesor SA (mm) = | 8 |  | Espesor SP (mm) = | 8 |  |  |  | Indica fila | meff
[8 empty] | 2 | 0.145
¡ATENCIÓN! Si el valor de mAsP es menor de lo que permite seleccionar el equipo, deberá reducirse el espesor de corte.
|  | Nuevo espesor de corte S'P (mm) = |  | 5
|  | Nuevo valor mAsP = |  | 152.9732

## Abdomen
Protocolos pediátricos:TC abdomen
Rellenar únicamente las celdas recuadradas en color verde.
Perímetro abdomen niño (cm): |  | 63 |  |  | Datos equipo |  |  | meff abdomen
[5 empty] | Filtración (mm Al) = | 12 | 1 | kVp/F | 9 | 12
Protocolo adulto |  |  | Protocolo niño |  |  |  | 2 | 120 | 0.184 | 0.184
kVp = | 120 |  | kVp = | 120 | Diámetro adulto dA = | 23.4 | 3 | 140 | 0.177 | 0.176
mAsA = | 211 |  | mAsP = | 113.9885 | Diámetro niñodP = | 20.0535
Espesor SA (mm) = | 8 |  | Espesor SP (mm) = | 8 |  |  |  | Indica fila | meff
[8 empty] | 2 | 0.184
¡ATENCIÓN! Si el valor de mAsP es menor de lo que permite seleccionar el equipo, deberá reducirse el espesor de corte.
|  | Nuevo espesor de corte S'P (mm) = |  | 3
|  | Nuevo valor mAsP = |  | 303.9694